## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W3160 |  | 项目名称 | 低中频治疗仪 | 最高限价（万元） | 25
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于改善肌肉关节疼痛症状和肌力减退体征 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | CFDA认证
3 | 输出电流波形 |  |  | 具备干扰电1（IF1）、干扰电2(IF2)、干扰电3(IF3)、中频（MF）、低频 (LF) |  |  | 否
4 | 显示 |  |  | 彩色液晶触摸屏面板 |  |  | 否
5 | 通道 |  | ▲ | 四组通道输出，根据电流波形的不同，即可独立使用，也可组合使用 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
6 | 干扰电频率 |  |  | （4000～4150）Hz |  |  | 否
7 | 中频频率 |  |  | (2000～3000）Hz |  |  | 否
8 | 低频频率 |  |  | (1～1000）Hz |  |  | 否
9 | 差频频率范围 |  | ★ | (0～200）Hz |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
10 | 调制频率范围 |  |  | (0～150）Hz |  |  | 否
11 | 调制幅度范围 |  |  | 65%、100% |  |  | 否
12 | 处方 |  | ★ | 固定处方（5个）：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
13 | 自定义处方 |  |  | ≥20，个在专家处方模式下，可根据治疗的需要设置不同步骤和电流。步骤3段可编辑，电流波形5种可选 |  |  | 否
14 | 治疗仪动态节律 |  | ★ | 4s、6s |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
15 | 输出强度 |  |  | 在输出状态下，顺时针旋转强度调节旋钮，输出电流应连续增加。逆时针旋转输出旋钮，输出电流应连续减小。在停止状态，旋转输出强度旋钮应无电流输出。（显示0—100） |  |  | 否
16 | 负压性能 |  | ★ | 负压电极真空度可调，最大极限负压值为 -40KPa |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
17 | 治疗时间 |  |  | 定时范围(5～99)min，步进为5 min；(95min～99min步进为4min) |  |  | 否
18 | 配置要求 |  | ★ | 中低频治疗仪（主机） 2 台 吸附碗（大）16 只 吸水海绵（大） 16 片 输出线 8 组 电源线 2 根 保险丝（1A） 4 个 排水管（≥80cm） 4 根 |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分