## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W3161 |  | 项目名称 | 裂隙灯显微镜 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于眼前节及眼内病变检查，采用上光源裂隙灯，可以观察到眼睑、结膜、角膜等眼节前组织并可进行眼前节彩色照相,并可建立患者档案对其进行有效的管理。 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书，企业承诺
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | CFDA认证
3 | 显微镜类型 |  | ★ | 伽利略平行夹角式 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
4 | 变倍形式 |  |  | 转鼓式5级变倍 |  |  | 否
5 | 放大倍率 |  | ★ | 6.3x、10x、16X、25x、40x |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
6 | 目镜倍率 |  |  | ≥12.5 |  |  | 否
7 | 目镜夹角 |  |  | ≥10° |  |  | 否
8 | 视场直径 |  |  | 36.2mm、22.3mm、14mm、8.9mm、5.7mm |  |  | 否
9 | 瞳距调节范围 |  | ▲ | 52mm～80mm |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
10 | 光源 |  | ★ | LED灯源 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
11 | 屈光度调节 |  |  | -8D～+6D |  |  | 否
12 | 裂隙宽度 |  | ★ | 0～14mm连续可调 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
13 | 裂隙角度 |  |  | 0～180由垂直到水平方向连续可调 |  |  | 否
14 | 光阑尺寸 |  | ▲ | 14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.2mm |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
15 | 滤光片 |  | ★ | ≥5种；（至少包含隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、标配内置黄色滤光片） |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
16 | 图像采集媒介 |  | ★ | CCD传感器 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
17 | 照片分辨率 |  |  | ≥2592×1944 |  |  | 否
18 | 照片格式 |  |  | JPEG（包含但不限于） |  |  | 否
19 | 视频分辨率 |  |  | ≥1944×2592 |  |  | 否
20 | 视频帧速 |  | ▲ | ≥25fps |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
21 | 视频格式 |  |  | Mpeg4 H.264（包含但不限于） |  |  | 否
22 | 曝光模式 |  | ▲ | 自动曝光，自动增益 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
23 | 照度 |  |  | ≥150KLX |  |  | 否
24 | 红外采集 |  |  | 具备睑板腺拍摄功能 |  |  | 否
25 | 景深 |  | ▲ | 具备景深调节功能 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
26 | 摄录系统 |  |  | 具备双屏幕实时动态显示 具备录像功能 |  |  | 否
27 | 软件功能 |  | ▲ | 具备病历储存、图像处理、测量、诊察辅助 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
28 | 电源 |  | ▲ | 具备内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作 |  |  | 否 | 技术白皮书，彩页，官网截图，说明书
29 | 配置要求 |  | ★ | 裂隙灯显微镜主机2套、电动对焦数码模块2台、电脑（一体机）2套、打印机2台、电动升降台2台 |  |  | 否 | 企业承诺
30 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分