- 采购项目商务和技术要求

- 一、商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间： 合同签订后3个月内交货 。

2.交货地点： 甲方指定地点 。

3.交货方式： / 。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

- （三）售后服务

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | 提供书面承诺； 承诺内容需包含“招标参数和性能要求”中全部内容。 |
| 2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 提供“消耗性配件清单”及“高值配件清单”（格式自拟），未提供视为所有零配件全部免费支持。 |
| 3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年 | 提供书面承诺 |
| 4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 提供书面承诺； |
| 5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 | 需提供两种报价：“整机保修费用”及“工时费计算方法及价格”（格式自拟） |
| 6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 | 提供书面承诺 |
| 8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 提供书面承诺 |
| 9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 | 提供书面承诺 |

（四）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付(预付)0%，物资到货(服务完成)验收后付95%，质量保证金5%  。

- 技术要求

| 技术参数确认表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 麻醉监护仪 | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额 （万元） | 75 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于麻醉手术患者（成人、小儿、新生儿）的生命体征监护 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证1 | 具备CFDA认证 |  |  |  |
| 2.2 | 资质认证2 | FDA或CE认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 模块化、插件式监护仪 |  |  |  |
| *3.1.1 | 显示屏 | ≥15英寸彩色显示触控屏 |  |  |  |
| 3.1.2 | 通道数量 | 同屏显示波形通道数≥12 |  |  |  |
| *3.2 | 可监测参数 | 心电、心率、脉率、脉搏血氧饱和度、无创血压、阻抗呼吸、双部位体温、双部位有创压力、呼末二氧化碳、BIS双频指数、可选5种麻醉气体、肌松、麻醉深度、心排量 |  |  |  |
| 3.3 | 心电监测 | 支持≥5导联心电监护 |  |  |  |
| 3.4 | 心率测量范围 | ≥（20-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟 |  |  |  |
| 3.5 | QT/QTc分析 | QT/QTc连续实时测量,以及QT/QTc显示查询功能 |  |  |  |
| *3.6 | 心律失常分析 | ≥16种 |  |  |  |
| 3.7 | 血氧饱和度监测 | ≥（70-100）%，最大误差±2% |  |  |  |
| 3.8 | 脉搏监测 | ≥（20-200）次/分钟，最大误差≤±（示值的5%+1）次/分钟 |  |  |  |
| 3.9 | 无创血压监测 |  |  |  |  |
| ·3.9.1 | 测量模式 | ≥4种，至少包含手动、自动、连续模式 |  |  |  |
| 3.9.2 | 静态压力测量范围 | ≥（0-270）mmHg,最大误差≤±3mmHg |  |  |  |
| 3.9.3 | 过压保护 | 具备成人、儿童分段过压保护功能 |  |  |  |
| 3.9.4 | 自动测量周期 | 自动测量周期范围（1分钟-24小时） |  |  |  |
| 3.10 | 呼吸监测 |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 呼吸频率范围 | ≥（0-120）次/分钟，最大误差≤±2次/分钟 |  |  |  |
| 3.10.2 | 呼吸暂停报警 | 呼吸暂停报警10 到 40秒 |  |  |  |
| ·3.11 | 体温监测 | 具备双部位体温监测功能，≥(0-45)℃，最大误差≤±0.1℃ |  |  |  |
| *3.12 | 有创压力监测 | 具备双有创压力监测功能 |  |  |  |
| 3.13 | 灌注指数监测 | （0.02-20）% |  |  |  |
| 3.14 | 数据存储及回顾分析功能 | 具备 |  |  |  |
| 3.15 | 电池 | 续航时间≥4小时 |  |  |  |
| 3.16 | 临床评分系统 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动早期预警评分功能 |  |  | 拔管评分 |
| 3.17 | 报警及安全指标 | 声、光、色三级报警，三色报警显示灯独立于显示屏幕之外；ECG、 NIBP、SP02监测参数的防电击等级为CF型 |  |  |  |
| ·3.18 | 转运监护仪模块 | 转运监护仪屏幕≥5英寸 |  |  |  |
| *4 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机及测量附件 | ≥5套 |  |  |  |
| 4.2 | 双有创压力模块 | ≥5套 |  |  |  |
| 4.3 | 肌松监测模块 | ≥1套 |  |  |  |
| 4.4 | 双频指数BIS模块 | ≥1套 |  |  |  |
| 4.5 | PICCO连续心排量模块 | ≥1套 |  |  |  |
| 4.7 | 转运监护仪模块 | ≥5套 |  |  |  |
| 4.8 | 成人及儿童袖带 | ≥5套 |  |  |  |
| 4.9 | 成人及儿童血氧附件 | ≥5套 |  |  |  |
| 配套医用耗材（试剂）需求 |  | 无配套耗材 |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |