### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于肝衰竭及多脏器衰竭、急性、慢性肾功能不全等疾病的治疗 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 屏幕显示 |  | 中文触摸屏 | 否 |  |
| 3.2 | 治疗模式 | ▲ | 至少具备缓慢连续性超滤、连续性静脉静脉血液透析滤过、连续性静脉静脉血液滤过、连续性静脉静脉血液透析、血液灌流、血浆置换、血浆吸附及双重血浆置换治疗模式 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 泵数及性质 | ▲ | ≥5个，至少包括4个蠕动泵和1个肝素泵；具备单泵管单泵控制功能，所有泵即可联动、也可单独工作 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.4 | 泵流速 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 血液泵流速 |  | ≥（1～250）ml/min，可调节 | 否 |  |
| 3.4.2 | 滤液泵流速 |  | ≥（10～6000）ml/h | 否 |  |
| 3.4.3 | 置换液泵流速 |  | ≥（10～3000）ml/h | 否 |  |
| 3.4.4 | 透析液泵流速 |  | ≥（10～4000）ml/h | 否 |  |
| 3.4.5 | 肝素泵流速 | ▲ | 0.1～15.0ml/h，具备快推功能，抗凝剂可自动补液 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.5 | 二级膜压力监测范围 | ▲ | ≥（-400mmHg～+400mmHg） | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.6 | 压力监测范围 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 动脉压监测范围 |  | ≥（-250mmHg～+400mmHg） | 否 |  |
| 3.6.2 | 静脉压监测范围 |  | ≥（-400mmHg～+400mmHg） | 否 |  |
| 3.6.3 | 滤过压监测范围 |  | ≥（-400mmHg～+400mmHg） | 否 |  |
| 3.6.4 | TMP（跨膜压）监测范围 |  | ≥（-400mmHg～+400mmHg） | 否 |  |
| 3.6.5 | 采血压（负压）监测范围 |  | （-200mmHg～+0mmHg） | 否 |  |
| 3.7 | 加温器 |  | 加温器≥2个，温度范围30～38℃ | 否 |  |
| 3.8 | 计量方式 |  | 室容量计式计量 | 否 |  |
| 3.9 | 气泡监测器 |  | ≥1个 | 否 |  |
| 3.10 | 置换液空透析液空检测 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.11 | 漏血监测要求 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.12 | 自带专用打印机 |  | 具备实时打印治疗数据功能 | 否 |  |
| 3.13 | 备用电源 |  | 断电后血泵可持续工作时间≥10分钟 | 否 |  |
| 3.14 | 手动回血摇把 | ▲ | 具备，可用于断电后紧急回血 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.15 | 手写储存电子病历 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.16 | 配套管路容量 | ▲ | 小儿回路血容量≤38ml，成人回路血容量≤60ml | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.17 | 血液管路 |  | 采用一套管路完成治疗 | 否 |  |
| 3.18 | 体外二氧化碳清除 | ▲ | 具备 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.19 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 |  |
| 4 | 配置要求1 | ★ | 主机1台 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 3 | 技术偏离要求 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |