采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  | 荧光定量PCR仪器 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 至少包括实时荧光定量PCR的技术，可用于核酸定量、基因表达水平分析研究领域 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 2 | 资质要求 |  | NMPA或FDA或生产企业具有ISO9001\13485国际质量体系认证 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 3 | 荧光检测 通道 | ★ | ≥4个 |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 4 | 试剂耗材 |  | 可使用0.2ml单管、0.2ml×8八联管、96孔板 |  |  | 否 |  |
| 5 | 适用于荧光方法数量 | ▲ | ≥4 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 6 | 配置 | ▲ | 1.定量主机：1台 2.电脑：1台 3.控制软件：1套（软件后续免费提供升级服务） |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 7 | 样品检测 通量 | ▲ | 96×0.2ml，反应体系≥5-100 ul |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 8 | 光源 | ▲ | LED光源，使用寿命长 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 9 | 软件操作 |  | 可实现无电脑连接条件下，以主机独立运行模式完成PCR实验，具有数据分析功能 |  |  | 是 |  |
| 10 | 检测效率 |  | 检测快速、避免荧光干扰 |  |  | 否 |  |
| 11 | 温控范围 | ▲ | 0-100℃， 4℃保冷 |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 12 | 温度准确性 | ▲ | ≤±0.2℃ |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 13 | 升温速度 |  | ≥2℃/s |  |  | 否 |  |
| 14 | 检测均一性 |  | 保证检测器和每个反应孔的检测一致性 |  |  | 否 |  |
| 15 | 维护 | ▲ | 无需周期校正光路 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 16 | 图像及数据导出 |  | 图像、结果可导出保存 |  |  | 否 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 专利证书 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |