### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 整体保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)，其中医用吊塔网络接口、电源插座及气体终端保修不低于5年。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

技术要求

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 一、中央监护系统及多功能心电监护仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可对成人、小儿和新生儿患者的心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、有创血压进行监护，可记录并发出报警。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 2.2 | 资质认证 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | FDA证书 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 中央站 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 监测参数 |  | 中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2 | 是 |  |
| 3.1.2 | 显示器 |  | 中心监护系统工作站支持≥42寸以上液晶屏幕显示 | 是 |  |
| 3.1.3 | 集中监护 |  | 可同时集中监护≥64个病人 | 是 |  |
| 3.1.4 | 集中监护 | ▲ | 单个屏幕≥35个病人的同时集中监护 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.5 | 接入产品 | ▲ | 可支持连接主流品牌输注泵、呼吸机产品 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.6 | 事件回顾 |  | 支持≥2万个历史病人数据存储与回顾，支持≥240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥720条C.O. 测量结果回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾 | 否 |  |
| 3.2 | 监护仪 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 屏幕尺寸 | ★ | ≥12英寸彩色液晶触摸屏 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.2 | 波形显示 | ▲ | ≥8通道波形显示 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.3 | 电池 |  | 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时 | 是 |  |
| 3.2.4 | 槽位数 |  | 主机≥3槽位 | 是 |  |
| 3.2.5 | 心律失常 |  | 支持≥25种心律失常分析 | 是 |  |
| 3.2.6 | 心率测量范围 |  | （30-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟 | 是 |  |
| 3.2.7 | 静态压力测量范围 |  | （0-260mmHg），最大误差±3mmHg | 是 |  |
| 3.2.8 | 呼吸频率测量范围 |  | 成人监测范围(0-60)次/分钟，最大误差±2次/分钟 | 是 |  |
| 3.2.9 | 血氧饱和度测量范围 |  | （70-100）%，最大误差±2% | 是 |  |
| 3.2.10 | 体温测量范围 |  | 测量范围 (0-45)ºC ，最大误差±0.1℃ | 是 |  |
| 3.2.11 | 有创血压 | ★ | ≥2通道 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.12 | 无创血压测量模式 |  | 提供手动、自动间隔、连续、序列 | 是 |  |
| 3.2.13 | 计算功能 |  | 主机配备药物计算、血流动力学计算、氧和计算、通气计算、肾功能计算 | 是 |  |
| 3.2.14 | 血流动力学 | ★ | 支持升级PICCO模块（非单机） | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.15 | 其他兼容模块 | ▲ | 支持升级神经肌肉传导（NMT）、脑部与区域血氧饱和度（rSO2）、双频指数（BIS）、麻醉气体（AG）、脑电（EEG）、二氧化碳模块（CO2）、成人心排量模块（C.O.）等 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.16 | 物联网模块 | ▲ | 支持升级物联网模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵等产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.17 | 报警及安全指示 |  | 监护仪具备声光报警，报警分高中低三级，报警音量可调\具备上下限报警，窒息报警\支持图形化报警（心电电极片脱落，对应电极片单独在屏幕上闪烁报警），并支持自动设置报警阈值 | 否 |  |
| 二、转运监护仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于转运的监护仪，具备心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉搏、体温及有创血压监测 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 2.2 | 资质认证 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | FDA证书 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 适用人群 |  | 适用于成人、儿童、新生儿监测 | 否 |  |
| 3.2 | 转运标准 | ▲ | 满足救护车，直升机和固定翼飞机通过相关转运标准(提供相关证明文件) | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 屏幕 | ▲ | ≤6英寸、触摸显示屏，具备锁屏功能 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.4 | 电池 |  | 内置锂电池，续航≥3小时 | 是 |  |
| 3.5 | 重量 |  | ≤1.3KG（含锂电池） | 是 |  |
| 3.6 | 心率测量范围 |  | 测量范围 成人：15 bpm-300 bpm 小儿、新生儿：15 bpm-350 bpm | 是 |  |
| 3.7 | SpO2 规格 |  | 0％-100％，最大误差±2% | 是 |  |
| 3.8 | PR规格 |  | 测量范围 20 bpm-300 bpm | 是 |  |
| 3.9 | Resp 规格 |  | 测量范围 0 rpm-200 rpm | 是 |  |
| 3.10 | 防跌落/防水防尘 | ▲ | 抗1.2米跌落测试；防水防尘等级≥IP44 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.11 | NIBP测量模式 |  | 基本手动、自动、连续、整点和序列测量模式 | 是 |  |
| 3.12 | 可扩展参数 |  | 后期可根据临床要求升级PICCO、CO2等参数 | 是 |  |
| 三、输液泵、注射泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于集中输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的分析和储存 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA | 否 | 注册证 |
| 3.1 | 输液信息采集系统 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 输注比例 | ★ | 3台输液泵和3台注射泵 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.2 | 联机功能 |  | 多通道输液工作站可实现≥2个任意输注泵模块之间具备中继功能，并且可以2个泵之间进行循环级联输液，能够无缝连续输液 | 是 |  |
| 3.1.3 | 数据管理 |  | 修改工作站内任何一个单泵的病人信息、音量设置、显示设置等，工作站及其他泵内信息无需其他操作即刻被同步修改 | 否 |  |
| 3.1.4 | 防尘防水等级 | ★ | 不低于IP33 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2 | 注射泵 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 速率范围 | ▲ | ≥（0.01-2200）ml/h, 最小步进≤0.01ml/h | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.2 | 最大允许误差 |  | ≤±2.0% | 是 |  |
| 3.2.3 | 显示屏 | ▲ | ≥3.5英寸，彩色触摸屏，支持上下左右滑动 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.4 | 累积量统计 |  | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 | 是 |  |
| 3.2.5 | 软硬极限 |  | 能够根据药物类型设置流量上下软硬限值 | 否 |  |
| 3.2.6 | 使用多种规格注射器（ml） | ▲ | 至少包含1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.7 | 重量 |  | ≤1.85kg | 是 |  |
| 3.2.8 | 压力报警阈值 |  | ≥15档可调 | 是 |  |
| 3.2.9 | 重启输液功能 |  | 具备阻塞后自动重启输液功能 | 否 |  |
| 3.2.10 | 转运标准 | ▲ | 满足EN1789标准，适合在救护车使用 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2.11 | 注射器安装方式 | ★ | 具备电动辅助功能 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 输液泵 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 输血功能 | ▲ | 支持输血（提供产品注册证证明文件） | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3.2 | 流速范围 | ▲ | ≥（0.1-2300）ml/h | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3.3 | 最大允许误差 |  | ≤±5% | 是 |  |
| 3.3.4 | 阻塞压力报警阈值 | ★ | 最低可设置75mmHg | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3.5 | 支持肠内营养 | ▲ | 支持肠内营养（提供产品注册证证明文件） | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3.6 | 压力报警阈值 |  | ≥15档可调 | 是 |  |
| 3.3.7 | 气泡检测 |  | 具备，单个气泡检测最小值≤20μL | 是 |  |
| 3.3.8 | 防水防尘级别 |  | 不低于IP33 | 否 |  |
| 3.3.9 | 重启输液功能 |  | 具备阻塞后自动重启输液功能 | 否 |  |
| 3.3.10 | 空瓶报警 |  | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 | 否 |  |
| 3.4 | 报警及安全指标 |  | 工作站具有声、光及闪动符号报警功能 | 否 |  |
| 3.5 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 | 否 |  |
| 四、起搏除颤仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具备手动除颤、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、体外起搏功能、无创血压监测、血氧监测、CPR、12导心电监护功能。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质要求 | ★ | 具备NMPA | 否 | 注册证 |
| 3 | 性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备重量 | ▲ | ≤6kg（标配，含电池） | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2 | 除颤波形 | ▲ | 双相（向）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；能量范围覆盖（1-360）焦耳，≥20档可调 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 除颤模式 |  | 手动异步除颤、同步除颤和半自动 AED 除颤 | 否 |  |
| 3.4 | 除颤充电时间 |  | 充电至200J≤5s | 是 |  |
| 3.5 | 起搏模式 |  | 具备固定和按需两种模式 | 否 |  |
| 3.6 | CPR辅助按压 | ★ | 具备 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.7 | 心律失常分析种类 |  | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种 | 是 |  |
| 3.8 | 除颤手柄 | ▲ | 体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.9 | 除颤电极 |  | 成人、小儿一体化电极板 | 否 |  |
| 3.10 | 体内除颤手柄 |  | 可选配体内除颤手柄，体内手动除颤能≥15档可调 | 是 |  |
| 3.11 | 屏幕 | ▲ | 触摸显示屏，≥ 8英寸 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.12 | 记录仪 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.13 | 存储 |  | 可存储24小时连续ECG波形，数据导出可通过U盘将数据导出，数据可导出至电脑查看。 | 否 |  |
| 3.14 | 连接中央监护 | ▲ | 可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.15 | 自检 |  | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量检测、屏幕、按键检测 | 否 |  |
| 4 | 报警信息 |  | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警 | 否 |  |
| 五、心电图机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 标准12导联心电图机，可自动采集人体心电信号，并自动分析打印 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 |  |  | 否 |  |
| 2.1 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 2.2 | 资质认证 | ▲ | 具备FDA或CE认证 | 否 | FDA证书或CE证书 |
| 3.1 | ECG输入及波形处理 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ECG输入通道 |  | 标准12导联心电信号同步采集，支持九导联模式 | 否 |  |
| 3.1.2 | A/D转换 |  | ≥24bit | 是 |  |
| 3.1.3 | 频率响应 | ▲ | 0.01~450Hz | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.4 | 共模抑制比 | ▲ | ≥140dB | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.5 | 输入阻抗 |  | ≥60MΩ | 是 |  |
| 3.1.6 | 耐极化电压 |  | ≥±600mV | 是 |  |
| 3.1.7 | 时间常数 |  | ≥5s | 否 |  |
| 3.1.8 | 采样率 |  | ≥40000Hz | 否 |  |
| 3.1.9 | 起搏采样率 | ▲ | ≥80000Hz | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.1.10 | 灵敏度选择 |  | 1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） | 是 |  |
| 3.1.11 | 抗干扰滤波 |  | 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 | 否 |  |
| 3.2 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 显示器 |  | ≥8英寸彩色液晶触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800 | 是 |  |
| 3.2.2 | 整机重量 |  | ≤4kg | 是 |  |
| 3.2.3 | 内置打印 |  | 内置热敏点阵打印机，支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 | 否 |  |
| 3.2.4 | 数据存储 |  | 设备内置存储器，支持内置存储病历≥400例，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间 | 是 |  |
| 3.2.5 | 蓝牙模块 |  | 内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享PDF或图片格式的报告 | 否 |  |
| 3.2.6 | 数据采集 |  | ≥10分钟数据采集功能 | 否 |  |
| 3.2.7 | 严重疾病提示功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.2.8 | 使用时间 |  | 内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时 | 否 |  |
| 4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 否 |  |
| 六、医疗吊塔 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 双臂医疗吊塔，供急诊抢救间、ICU等医疗场所使用 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备CE或IOS9001-CMD认证 | 否 | CE证书或IOS9001-CMD证书 |
| 3 | 技术和性能参数名称 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主体材料 |  | 吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金 | 否 |  |
| 3.2 | 外壳涂层 | ▲ | 吊塔外壳涂膜喷涂优质抗菌涂层 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 旋转范围 | ▲ | 悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.4 | 气电分离 |  | 符合气电分离要求 | 否 |  |
| 3.5 | 气体终端要求 |  | 要求所有气体插座和接头，德国制式 | 否 |  |
| 3.6 | 医用软管 |  | 医用软管符合EN ISO5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层 | 否 |  |
| 3.7 | 体系认证 |  | 通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001及有害物质管理体系认证，证明文件上含有明确的“医用吊塔”字样 | 否 |  |
| 3.8 | 四倍承重 |  | 符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。（提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明） | 否 |  |
| 3.9 | 防护等级 | ▲ | 吊桥防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.10 | 防火等级 | ▲ | 吊桥外壳的防火等级至少为UL94-V1级 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.11 | 干区 |  |  |  |  |
| 3.11.1 | 箱体结构 |  | 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，气电箱长度≥800MM | 是 |  |
| 3.11.2 | 气体插座 | ★ | 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个） | 是 | 企业承诺 |
| 3.11.3 | 电源插座 | ★ | 国标电源插座≥10个 | 是 | 企业承诺 |
| 3.11.4 | 网络接口 | ★ | 网络接口≥4个 | 是 | 企业承诺 |
| 3.11.5 | 等电位住 | ★ | 等电位住≥2个 | 是 | 企业承诺 |
| 3.11.6 | 设备托盘 | ★ | 二层设备托盘，其中一层带抽屉 | 是 | 企业承诺 |
| 3.11.7 | 托盘材质 |  | 托盘为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨 | 否 |  |
| 3.11.8 | 呼吸球囊收纳装置 |  | 具备 | 否 | （提供图片证明） |
| 3.12 | 湿区 |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 箱体设计 |  | 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM | 否 |  |
| 3.12.2 | 刹车系统 | ▲ | 配置气动刹车，便于滑车定位与移动。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.12.3 | 气体插座 |  | 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个） | 否 |  |
| 3.12.4 | 一键式解锁系统 |  | 湿区配置一键式解锁系统的双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体，承重≥30Kg。 | 否 |  |
| 3.12.5 | 电源插座及网络接口 | ★ | 电源插座≥10个，网络接口≥4个 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.12.6 | 托盘材质 |  | 托盘为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨 | 否 |  |
| 3.12.7 | 收纳装置 |  | 配置吸痰管收纳装置。 | 否 |  |
| 3.13 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 | 否 |  |
| 4 | 中央监护系统及监护仪配置要求 | ★ | 中央监护系统1套（含10台心电监护仪、2台主机、2个显示器、10个转运模块）、心电监护仪（含配套附件）5套，PICCO模块（非单机）3套 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 转运监护仪配置要求 | ★ | 转运监护仪1台 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 输注工作站配置要求 | ★ | 6槽位泵站11组，输液泵30台，注射泵35台 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 起搏除颤仪配置要求 | ★ | 起搏除颤仪2台 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 心电图机配置要求 | ★ | 心电图机2台（每台导联线2套） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 医疗吊塔配置要求 | ★ | 医疗吊塔13台 | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ▲标识的指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥40项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |