采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  | \ |  |  | 项目名称 | 外骨骼机器人 | 最高限价（万元） | 120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 设备可供中枢神经病导致的下肢功能障碍患者步行康复训练。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 组成方式 |  | ★ | 设备主机由控制背包、腿部总成、人机交互屏幕、电池、电池充电器组成 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 显示屏幕 |  | ▲ | 屏幕上可显示设备电量、日期、时间、患者姓名、训练模式、训练时间等信息，设备的参数设置和调节可通过屏幕操作完成 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 开机自检 |  | ★ | 具备开机自检功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 用户数据记忆功能 |  |  | 具备，可根据用户账户登录自动调节到记忆位置 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 调节方式 |  | ▲ | 可通过幕触屏操作电动调节设备双侧大腿和小腿长度 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 行走速度调节功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 行走步幅长短调节功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 主机内存 |  |  | ≥6GB |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 设备关节 |  | ★ | 活动关节≥6个，带独立电机关节≥4个 |  |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 关节活动角度 |  | ▲ | 设备髋关节机械转运角度≥145°；膝关节机械转运角度≥105°；踝关节机械转运角度≥20° |  |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 长度调节 |  |  | 设备大腿可调长度范围间距≥125mm；小腿可调长度范围间距≥125mm |  |  |  | 是 |  |
| 14 | 电池 |  |  | 具备可充电锂电池，可插拔设计，能快速从设备主机上手动分离，电量不足可随时更换，无需停机充电 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 电池电量提醒功能 |  |  | 具备，当电量低于50%时有语音提醒；当电量低于20%时有语音和视觉提醒 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 电池容量 |  |  | 电池容量≥6Ah，电池充电时间≤4小时 |  |  |  | 是 |  |
| 17 | 胯部宽度 |  |  | 设备胯部宽度可调节范围间距≥110mm |  |  |  | 是 |  |
| 18 | 工作噪声 |  |  | ≤60dB |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 医生登录显示 |  |  | 屏幕提示医生登录时，需要医生刷卡或扫码登陆；登陆成功，屏幕显示当前医生姓名，设备背包电量等信息 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 患者登录显示 |  |  | 屏幕提示患者登录时，需要患者刷卡或扫码登陆。登陆成功，屏幕显示对应用户的个人信息，如姓名、大小腿长度等 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 22 | 配置要求 |  | ★ | 外骨骼机器人一套 |  |  |  | 是 | 厂家承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |