### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 项目编号 | 2024-JQ06-W1176 | 项目名称 | 生化分析仪 | 项目预算（万元）：60 | 采购数量：2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 主要用肝脏功能、肾功能、血脂、血糖、电解质等临床生化项目的全自动检测 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备CFDA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测速度 | ▲ | ≥800T/h | 是 | 相关证明材料 |
| 4 | 分析方法 | ▲ | 具备终点法、固定时间法、动力法 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 同时分析项目 | ▲ | ≥180个 | 是 | 相关证明材料 |
| 6 | 检测功能 | ▲ | 支持糖化血红蛋白检测(酶法、双项同测试） | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 测量波长 | ▲ | ≥16个波长 | 是 | 相关证明材料 |
| 8 | 样本类型 |  | 血清、血浆、尿液、脑脊液 | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 吸光度线性范围 |  | 0-3.6Abs | 是 | 相关证明材料 |
| 10 | 样本携带污染率 |  | ≤0.05% | 是 | 相关证明材料 |
| 11 | 试剂量 |  | 10μL～400μL，递增≤0.5μL | 是 | 相关证明材料 |
| 12 | 试剂位 |  | ≥180个 | 是 | 相关证明材料 |
| 13 | 样本位 | ▲ | ≥120 急诊位≥6个 | 是 | 相关证明材料 |
| 14 | 反应体积 |  | 90μL～400μL | 是 | 相关证明材料 |
| 15 | 光学系统 |  | 具备全息凹面光栅后分光系统 | 否 | 相关证明材料 |
| 16 | 比色杯清洗 |  | 自动温水清洗 | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配置需求 | ★ | 主机及相关附件一套、操作电脑一台及配套工作软件、打印机一台、纯水机一台 | 是 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |