### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3177 | 项目名称 | 牙科综合治疗椅 | 数量 |  |  | 3台 |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于各种牙齿疾病的检查诊断和治疗，满足四手操作的需要 |  | 否 |  | 注册证或说明书 |  |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 |  | 注册证 |  |  |
| 3 | 患者椅驱动系统 | ★ | 液压驱动系统 |  | 否 |  | 说明书等相关技术说明材料 |  |  |
| 4 | 最大承重能力 | ▲ | ≥180kg，数值越大越好 |  | 是 |  | 检测报告或说明书等相关技术说明材料 |  |  |
| 5 | 头枕锁止方式 | ▲ | 旋钮式 |  | 否 |  | 说明书或彩页 |  |  |
| 6 | 双关节头枕 | ▲ | 滑动行程≥15cm、前伸行程≥10cm，数值越大越好 |  | 是 |  | 说明书等相关技术说明材料 |  |  |
| 7 | 扶手 | ▲ | 配双侧两档扶手、带枢轴 |  | 否 |  | 说明书或彩页等相关技术说明材料 |  |  |
| 8 | 患者椅背 |  | 厚度≤55cm、最大宽度≤70cm |  | 否 |  |  |  |  |
| 9 | 结构 |  | 采用连体式设计、器械盘为下挂式 |  | 否 |  |  |  |  |
| 10 | 升降高度 |  | 病人椅离地最低高度≤40cm，病人椅离地最高高度≥70cm |  | 否 |  |  |  |  |
| 11 | 主控阀 | ★ | 黄铜材料，气动控制 |  | 否 |  | 说明书或彩页 |  |  |
| 12 | 医生治疗单元 | ▲ | 器械挂架≥4个，每个可旋转角度。 |  | 否 | 说明书 |  |  |  |
| 13 | 治疗台 | ▲ | 长度≥60cm、宽度(治疗台边缘至治疗台手柄)≥50cm，数值越大越好 |  | 是 | 说明书 |  |  |  |
| 14 | 触控面板 |  | 椅位位置记忆键4个，手术灯开关控制键1个，痰盂冲洗控制键1个，口杯注水控制键1个 |  | 否 |  |  |  |  |
| 15 | 助手位挂架 | ▲ | 伸缩距离28cm，每个挂架位可旋转角度。 |  | 否 | 说明书或彩页等相关技术说明材料 |  |  |  |
| 16 | 痰盂系统 |  | 随椅升降、陶瓷痰盂，可拆卸，可转动角度≥45° |  | 否 |  |  |  |  |
| 17 | 供水管路 |  | 具备银离子抑菌的功能 |  | 否 |  |  |  |  |
| 18 | 管路冲洗 |  | 一键所有手机管线同时冲洗清洗装置 |  | 否 | 说明书或彩页等相关技术说明材料 |  |  |  |
| 19 | 水路消毒 |  | 可升级同品牌水管线路清洁片 |  | 否 |  |  |  |  |
| 20 | 三用枪 |  | 快插式，可高温高压灭菌消毒。 |  | 否 |  |  |  |  |
| 21 | 手术灯 |  | 亮度可调，感应控制，LED光源 |  | 否 |  |  |  |  |
| 22 | 手动断气阀 |  | 地箱内配置手动断气阀 |  | 否 |  |  |  |  |
| 23 | 手动断水阀 | ▲ | 地箱内配置手动断水阀及过滤网，过滤精度≤55微米，数值越小越好 |  | 是 | 说明书等相关技术说明材料 |  |  |  |
| 24 | 配置要求（共3台） | ★ | 每台配置：高速气涡轮手机2套、低速气动马达1套（含直、弯机、马达）、内置超声波洁牙机1套（含：手柄1支、主板1个、手柄连接线1条、工作尖3支）、内置光固化机1套、强吸1套、弱吸1套、三用枪2套、LED手术灯1套、患者椅1套、治疗器械盘1套（含控制面板）、痰盂系统1套、助手挂架系统1套（含控制面板）、助手座椅1把、医生座椅1把 |  | 否 | 配置单和厂商承诺 |  |  |  |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，报价企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |