### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3185 |  | 项目名称 | 间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 | 最高限价（万元） | 46 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对免疫荧光法实验的载片进行从样本制备到最终清洗各步骤的全自动处理 |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 样本位 | ▲ | ≥96个样品位 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 4 | 样本识别方式 | ▲ | 条形码自动扫描，插入样本轨架时自动读取 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 5 | 试剂位 | ▲ | ≥8个 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 6 | 质控位 | ▲ | ≥12个 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 7 | 荧光载片数量 | ▲ | ≥15个 |  |  | 是 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 8 | 加样针 |  | 可清洗加样针 |  |  | 否 |  |
| 9 | 液面探测功能 |  | 具有凝块/液面探测功能 |  |  | 否 |  |
| 10 | 携带污染 |  | 携带污染：≤10-6 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 11 | 加样容积 |  | 5-1000μL |  |  | 是 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 12 | 加样精准度 |  | CV≤1%（＞20μL）；≤2%（10μL） |  |  | 否 |  |
| 13 | 清洗方式和数量 | ★ | 浸泡式清洗，可同时处理≥5张荧光载片，越大越优 |  |  | 是 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 14 | 清洗通道 | ★ | ≥8通道清洗系统，越大越优 |  |  | 是 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 15 | 清洗液 |  | 可支持≥4种清洗液，越大越优 |  |  | 是 |  |
| 16 | 清洗次数 |  | ≥3次，越大越优 |  |  | 是 |  |
| 17 | 实验后处理 | ★ | 实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片，防止封片前载片变干 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 18 | 杂项整合能力 | ★ | 一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片，可同时检测≥5个检测项目 |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 19 | 支持呼吸道病原体检测上机 | ★ | 配备呼吸道病原体检测上机全自动操作（含样本稀释） |  |  | 否 | 彩页等相关技术说明材料 |
| 20 | 双向通讯功能 |  | 支持双向lis链接 |  |  | 否 |  |
| 21 | 配置要求 | ★ | 主机1台、操作电脑1套（电脑配置：8G内存，1G独显，1T硬盘，24寸显示器1台，鼠标及键盘1套） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证（报价人按照下文封闭耗材用量测算表配套耗材逐个提供注册证，规格无固定要求。且系统清洗液、初始稀释管无注册证要求） |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |