### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3187 |  | 项目名称 | 超声波妇科治疗仪 | 最高限价（万元） | 48 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 利用超声波技术，用于治疗宫颈炎、外阴白色病变（外阴上皮内非肿瘤样病变）及尖锐湿疣等妇科疾病 |  |  | 否 | 彩页或者注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 非接触式治疗 |  | 患者与治疗设备无直接接触 |  |  | 否 |  |
| 4 | 超声波频率 |  | 8MHz-12MHz（控制精度0.01 MHz） |  |  | 否 |  |
| 5 | 整机功率 |  | ≤400w |  |  | 否 |  |
| 6 | 噪声 |  | ≤65dB（A） |  |  | 否 |  |
| 7 | 治疗深度 | ▲ | 深度≥8mm，允许误差≤0.1mm |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 8 | 输出声功率档位 | ▲ | ≥5个 |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 9 | 图像显示内容 |  | 治疗时间、治疗声功率档位 |  |  | 否 |  |
| 10 | 病人信息管理功能 | ▲ | 具备病人信息管理功能，可保存治疗参数和耗材等信息 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 11 | 耗材扫描识别功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 12 | 病历数据传输 |  | 支持导入移动存储设备 |  |  | 否 |  |
| 13 | 定时功能 |  | 0～300s ,一键式时间调节功能 |  |  | 否 |  |
| 14 | 冷却系统 |  | 全自动水循环冷却系统 |  |  | 否 |  |
| 15 | 配置要求 | ★ | 主机1台、治疗枪2个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |