### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3186 |  | 项目名称 | 表面肌电分析反馈仪 | 最高限价（万元） | 48 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 采用无线肌电检测技术，用于检测肌肉的肌力和疲劳度，肌肉之间的协调程度等 |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 2 | 显示界面 |  | 中文界面 |  |  | 否 |  |
| 3 | 传感器 | ★ | 单一传感器具备双通道采集功能，尺寸≤40*25*20mm，无需电极片耗材 |  |  | 否 | 实物照片 |
| 4 | 同步误差 | ▲ | ≤0.1ms |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 5 | 肌电放大器 |  | 输入阻抗≥1000M欧姆、输入范围不小于±6mV |  |  | 否 |  |
| 6 | 共模抑制比 |  | ≥110dB |  |  | 否 |  |
| 7 | 噪声 |  | ≤1uV |  |  | 否 |  |
| 8 | 数据端口 | ★ | 具备，能与三维步态分析设备数据同时间轴分析 |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 9 | 传输距离 |  | ≥10m |  |  | 否 |  |
| 10 | 采样间隔 | ★ | 采样间隔包含1024us，512us, 384us, 256us可选 |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 11 | 肌电分析 |  | 包含时域分析肌电的平均值、有效值等；频域分析中位频率、平均功率频率 、中位频率斜率、平均功率频率斜率；L-Z复杂度分析 |  |  | 否 |  |
| 12 | 肌肉温度评测 | ★ | 可同时监测多条肌肉温度及变化，分析肌电和温度相互变化 |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 13 | 状态显示 |  | 支持传感器连接状态、电量、无线信号强度实时显示 |  |  | 否 |  |
| 14 | AD转换器 | ▲ | 每通道独立高精度≤24Bit |  |  | 否 | 说明书或彩页等有效的技术文件 |
| 15 | 配置要求 | ★ | 包含主机1台（内置操作控制软件1套）、数据中继器1个、传感器8个 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |