## 2-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 智能化麻醉车 |  | 总数量（台/套） | 12 | 预算总金额（万元） | 480
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 1.保障药品安全 2.减少药品损耗，降低药品管理成本 3.通过智能化设备，实现电子账册，提高一线医务工作人员的工作效率 4.实时监控药品流向及库存，解决药品批号过期问题 5.分级管理、权责分明，提高医院整体运作效率
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 存储容量 | 标准存储药品品种数≥60种，柜内麻精药品存储容量≥2500支（1ml针剂为例），带侧面支架显示器、智能柜带有工作台及储物架
·2.2 | 电路及线路安全 | 电源控制系统达到医疗级别，标签连接线缆全部采用阻燃材料，性能达到B1级及以上，符合GB 8624-2012 B1级的规定要求，需提供医疗级电源相关知识产权证明，由符合ISO/IEC17025标准实验室出具的检测报告。
·2.3 | 用户识别 | 电容触控屏≥21英寸，采用Windows操作系统。支持戴口罩状态人脸识别，指纹识别、RFID读写器、RSA密码等鉴权模块，并且一体化集成于操作显示屏，需提供各种鉴权方式的指示说明和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。认假率≤0.001%,拒真率≤0.005%
·2.4 | 药品存储 | 支持全剂型的存储。储药格可整层抽出，格口可定制大小，支持带有中包装、最小包装药品与拆零药品的同位存储，药品整盒或者拆零取用时，药柜系统会自动区分是否带药品包装盒取出，并在操作显示屏实时显示已取药盒数量及药品数量，做到药品的整盒、拆零混合存取的精准计数，需提供储存容器的实物照片和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2.5 | 药格显示 | 每个标准储药格均标配≤3.0寸智能电子标签，可以显示药品名称、批号、生产厂家、效期等信息，智能电子标签集成触控按钮，具有灯光指示功能，显示屏与层板内嵌式一体设计，不影响补药、取药操作。显示指引响应时间≤0.3秒，智能电子标签需要提供CE、FCC、ETL认证报告。
·2.6 | 感测计数 | 存取药品包括针剂药品的实时监测计数，感测计数方式为智能AI感测方式，非单一重力感应计数。提供经国际权威机构SGS认证计数准确率≥99.99%，响应速度≤0.3秒。需生产厂家需提供相关知识产权。
2.7 | 视频监控 | 配置高清视频监控装置，监控角度、监控视频存储时间180天以上，可24小时不间断动态监控，视频监控系统与药柜管理系统集成一体，能够直接按照指定时间、取药记录的事件进行定点视频回放，提供软件运行界面实拍证明，可按医院要求接入院内安防系统。
2.8 | 空瓶回收 | 空瓶回收存储单位，可进行分类回收，存储位可以自动记录数量。存储位配备电子标签，显示空瓶的品名、批号、效期、数量等信息。
·2.9 | 设备拓展与数据安全（CANbus控制器） | 柜内配有设备制造商自主研发的电子标签CANbus控制器，可保证柜内电子标签数据交互、快速稳定安全，需要提供CE、FCC、ETL认证报告。
2.10 | 兼容性 | 可无缝衔接院内的SPD、HIS等医院信息系统，整个平台程序通过分布式服务架构，可以灵活部署在一到多个服务器中，所有的业务模块可以依次接入到平台架构中，支持多种接口方式，并可定制，实现药品的信息化监管，并提供相应的接口升级服务。
2.11 | 电子签名 | 平台适配“电子签名”功能，对应人员电子签名册上传至云平台，由云平台经过后期处理以电子签名形式展示。电子签名花名册：系统会收集电子签名，绑定对应权限人员，在进行取药、补药、盘点等操作系统时，会自动与该条记录绑定，将电子签名附在表格中。
2.12 | 批号管理 | 支持药品的多批号的取、用、还及空瓶回收的信息实现批号的自动登记记录，保证账实一致性，并可以信息查询和打印。
2.13 | 药品管理 | 可设置药品基本信息，包括高、低库存、发药规则、药品状态，管制方式等药品管理方式，支持通过智能麻精药品管理平台，进行远程药品管理操作。
2.14 | 交接班 | 可实现人员权限交接班，系统可一键盘点库存，盘点无误会自动生成电子交接班报表，支持随时调取并导出打印，提供软件运行界面实拍证明和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2.15 | 远程盘点 | 通过智能麻精药品管理平台实现对所有设备终端内实物进行远程盘点，提供软件运行界面实拍证明。
2.16 | 异常记录追踪 | 出现异常操作系统立即报警提示并语音提醒，并会自动记录操作人员，操作时间及操作方式，并可直接跳转至视频查询，需提供软件运行界面实拍证明
2.17 | 近效期预警 | 登陆管理平台时，如有低库存药品，通过图标醒目提醒医护人员及时进行补药请领操作。
2.18 | 药品智能化 | 能够记录取药数量、药品批次等；能够自定义报表，生成电子表单（永久保存记录到服务器上，根据权限，随用随查）；支持”一键式”交接班，交接班的记录按照每次交接报表保存。同时系统支持网络打印机，可以根据需要打印交接班记录、专册登记表、专账登记表、汇总报表等，提供软件运行界面实拍证明。
2.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求(单台套） | 智能化麻醉车及其配套软件1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 2-2.医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 2-3.医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 2-4.单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商