## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5018 |  | 项目名称 | 心电图机 | 项目预算及最高限价（万元）：30 |  | 数量：2台 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺6年内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5018 |  | 项目名称 | 心电图机 | 项目预算及最高限价（万元）：30 | 数量：2台 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 可同步采集、分析、打印12导联患者心电数据，可连入我单位现有GE心电信息管理系统（MUSE）。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证，具备FDA认证 |  |  | CFDA（NMPA）认证和FDA认证 |
| 3 | 输入阻抗 |  |  | ≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能 |  |  |  |
| 4 | 频率响应 |  |  | (0.04-150)Hz |  |  |  |
| 5 | 抗极化电压 |  |  | ≥±600mV |  |  |  |
| 6 | 共模抑制比 |  |  | ≥125dB |  |  |  |
| 7 | 采样率 |  | ▲ | ≥512KHZ |  |  | 企业承诺 |
| 8 | 采集模式 |  |  | 常规采集，10秒预采集 |  |  |  |
| 9 | 抗干扰滤波 |  |  | 具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能 |  |  |  |
| 10 | 起搏检测频率 |  | ▲ | 75,000 Hz/channel |  |  | 企业承诺 |
| 11 | 显示器 |  |  | ≥10英寸液晶显示屏 |  |  |  |
| 12 | 分析软件 |  |  | FDA认证的12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性 |  |  | 彩页和FDA认证 |
| 13 | 信号质量检测 |  | ▲ | HookUp Advisor连续信号质量检测软件 |  |  |  |
| 14 | 网络接口 |  |  | LAN、串口、Modem、WIFI |  |  |  |
| 15 | 传输模式 |  |  | 直连心电管理系统、共享文件夹 |  |  |  |
| 16 | 网络连接 |  | ★ | 可连入我单位现有心电信息管理系统（MUSE），传输原始数据 |  |  | 厂家承诺 |
| 17 | 内存 |  | ★ | ≥1000份心电图 |  |  |  |
| 18 | 文件导出格式 |  |  | PDF，Hilltop，XML |  |  |  |
| 19 | 键盘 |  |  | 医用级防水触摸式键盘 |  |  |  |
| 20 | 配置要求（每台） |  | ★ | 每台心电图机配置包括主机1台、电源线1条、导联线1套、吸球6个、肢体夹4个、台车1辆、扫码枪1把 |  |  | 企业承诺 |
| 21 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 心电图机打印纸为开放耗材 |  |  |  |
| 22 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格 |  | 供应商需具备医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证 |  |  |  |  |
| 3 | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |