### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3178 |  | 项目名称 | 眼动分析系统 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化 |  |  | 否 | 产品说明书等相关技术说明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 抖晃率 | ▲ | 双眼瞳孔抖晃率≤±0.1mm/15秒，越小越优；单眼瞳孔抖晃率≤±0.3°（视角）/15秒，越小越优 |  |  | 是 | 产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 4 | 系统引导 | ▲ | 可以呈现引导过程和受试者注视点记录，显示眼动轨迹图，并支持眼动轨迹回放 |  |  | 否 | 软件检测报告等相关技术说明材料 |
| 5 | 检测项目 | ▲ | 支持不同眼动检测项目的自定义组套，包括查看、添加、隐藏、删除自定义测试组套 |  |  | 否 | 产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 6 | 硬件要求 |  | 眼动主机处理器高通8核，越大越优，且带有眼动采集模组的VR一体机，具有图像显示功能； 医生端处理器为Intel奔腾处理器 |  |  | 是 | 产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 7 | 数据传输 |  | 眼动主机与医生端电脑支持USB线进行数据传输，传输格式为JSON |  |  | 否 |  |
| 8 | 采样率 |  | 眼动信号采样率≥60fps，越大越优 |  |  | 是 | 产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 9 | 测量误差 |  | 支持双眼瞳孔直径测量，瞳孔直径测量误差≤5%，越小越优 |  |  | 是 | 产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 10 | 信息管理 |  | 能支持患者信息的新增、修改、删除及查询，并可查看患者列表 |  |  | 否 |  |
| 11 | 检测项目 |  | 支持多种眼动检测项目，包括瞳孔直径测量、扫视类检测、探索性眼动检测等≥4种眼动范式；越大越优 |  |  | 是 | 材料产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 12 | 图像采集 |  | 支持眼动引导过程中眼球原始图像的采集、查看，并支持眼球图像的回放 |  |  | 否 |  |
| 13 | 信息管理 |  | 支持访问控制，需输入用户名和密码才可进入系统进行操作 |  |  | 否 |  |
| 14 | 眼动轨迹 |  | 能记录眼动过程注视点的全部空间坐标值，并可根据注视点坐标值生成双眼合并注视点的眼球活动轨迹 |  |  | 否 |  |
| 15 | 数据管理 |  | 支持对患者做的所有测试数据进行存储与管理，支持数据备份，支持查看历史记录，存储量≥5000条 |  |  | 否 |  |
| 16 | 眼动分析 |  | 生成眼动处理分析结果的时间≤3秒；越小越优 |  |  | 是 | 材料产品检测报告等相关技术说明材料 |
| 17 | 系统性能 |  | 系统可以适配左右眼独立屏幕引导显示、处理 |  |  | 否 |  |
| 18 | 配置要求 | ★ | 眼动检测分析软件 1套 眼动主机 1个（内存8G，存储256G） 主机箱 1个 电脑（医生端，内存4G，存储125G）1台 电源适配器 1套 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |