### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3182 |  | 项目名称 | 等离子射频治疗仪 | 最高限价（万元） | 23.7 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于关节镜手术中软组织的切割、消融、凝固和 止血，以及髓核消融术 |  |  | 否 | 注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 激发等离子体 | ▲ | 主机工作频率≤110KHz激发等离子体 |  |  | 否 | 彩页或白皮书等有效证明材料 |
| 4 | 工作温度 |  | 40℃—70℃ |  |  | 否 |  |
| 5 | 治疗时间计时功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页等有效证明材料 |
| 6 | 主机双屏双显 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 7 | 消融切割档位可调 |  | ≥7档 |  |  | 否 |  |
| 8 | 主机可自动识别刀头 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 9 | 脚踏开关 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 10 | 触发金属报警功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页等有效证明材料 |
| 11 | 配置要求 | ★ | 包含主机、脚踏开关各1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 等离子射频治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 射频消融刀头 |  | 50 | 个 | 19 |  |