### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3190 |  | 项目名称 | 肌电图/诱发电位仪 | 最高限价（万元） | 50 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于检测患者的肌肉、外周神经、中枢神经系统等电信号 |  |  | 否 | 注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA和FDA和CE认证 |  |  | 否 | 产品注册证和FDA和CE认证 |
| 3 | 放大器通道数 | ▲ | ≥3通道，具有3个5芯DIN全屏蔽插槽。5芯DIN全屏蔽插槽越多越优 |  |  | 是 | 设备彩页等相关技术说明材料 |
| 4 | 模数转换 |  | ≥24位，数值越大越优 |  |  | 是 |  |
| 5 | 输入阻抗 |  | ≥1000MΩ |  |  | 否 |  |
| 6 | 灵敏度 | ▲ | 0.5µV/D～20mV/D(15步可调)，灵敏度小于 0.5µV/D更优 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 7 | 滤波器 |  | 高通：0.01Hz-3kHz(16步可调)，低通：20Hz-20KHz(12步可调) |  |  | 否 |  |
| 8 | 共模抑制比 | ▲ | ≥124dB，越大越优 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 9 | 噪声水平 | ▲ | ≤ 0.4µV，越小越优 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 10 | 隔离抑制能力 |  | ≥160dB |  |  | 否 |  |
| 11 | 每通道最大平均器 | ▲ | ≥10000次，越大越优 |  |  | 是 | 检测报告 等相关技术说明材料 |
| 12 | 扫描速度 | ▲ | 0.1ms/D～16S/D(29步可调)，小于0.1ms/D更优 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 13 | 电刺激器输出范围 |  | （0-100)mA |  |  | 否 |  |
| 14 | 电刺激重复频率 | ▲ | 0.1Hz～200Hz，大于200Hz更优 |  |  | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 15 | 电刺激持续时间 | ▲ | 40µs～1ms |  |  | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 16 | 强度分辨率 |  | 0.1mA和0.02mA |  |  | 否 |  |
| 17 | 电刺激输出模式 |  | ≥5种，包含单、交替、爆发、串和冲撞 |  |  | 否 |  |
| 18 | 听觉诱发电位检测项目 |  | 包含脑干听觉诱发电位，OHL客观测听、耳蜗电图、中潜伏期诱发（MAEP）、皮层慢反应（SVR） |  |  | 否 |  |
| 19 | 声音刺激类型 |  | 包含短声click、纯音tone、爆发音burst、Pips、半正弦、正弦 |  |  | 否 |  |
| 20 | 短声时限 |  | ≥2种，包含50μs和100μs |  |  | 否 |  |
| 21 | 视觉刺激模式 |  | 包含棋盘格翻转、水平条、垂直条 |  |  | 否 |  |
| 22 | 视觉刺激类型 |  | 包含全视野、左半视野、右半视野、左上视野、左下视野、右上视野、右下视野 |  |  | 否 |  |
| 23 | 盆底神经功能检查 |  | 盆底肌和肛门括约肌检测、骶反射、阴部神经传导检测 |  |  | 否 |  |
| 24 | 功能软件 | ★ | 定量肌电图：自发电位，运动单位电位，干扰相等电位提供自动和手动采集MUP分析功能； 神经电图：运动神经传导速度（MCV），感觉神经传导速度（SCV），微移定位，F-波，H-反射，重复频率电刺激，瞬目反射，植物神经电反应（SSR）； 诱发电位：听觉诱发电位（AEP），视觉诱发电位（VEP），体感诱发电位（SEP）； |  |  | 否 | 配置清单 |
| 25 | 配置要求1（硬件） | ★ | 肌电图/诱发电位仪主机1台、放大器1个、放大器支臂1个、电缆线等、 台式电脑:酷睿™处理器,≥1T 硬盘, 22”液晶显示器、 专业仪器车1台、打印机1台、闪光眼罩1个、 标准配件包含： 同芯圆针电缆1根， 同芯圆针电极1盒， 电缆（三头夹）1根， 凝胶1支， 导电膏1瓶， 马鞍式刺激电极1根， 接地表面电极1根， 一次性吸附表面电极1包， 无创脑电电极（盘状）10根， 无创脑电电极配件（夹子状）10根。 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥21项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |