采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 全自动血型分析仪 | 最高限价（万元） | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ▲ | 可以完成ABO血型正定型；ABO血型反定型；ABO血型正反定型；Rh分型检测；不规则抗体筛查；交叉配血；直接抗人球蛋白实验；间接抗人球蛋白实验；连续倍比稀释的抗体效价（IgG、IgM）检测；反射实验检测。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA医疗器械注册证 |  |  |  | 否 | 提供医疗器械注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 检测方法：微柱凝集法 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 检测通量：ABO血型正反定型≥60个标本/小时（一个样本的完整试验，非一个测试孔） |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 样本容量：≥96个样本位，可持续加载，随时上样 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 急诊检测：具有急诊检测功能，优先检测急诊样本，ABO（正反定型）及RhD血型可在7分钟内出结果。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 7 | 技术指标5 |  | ▲ | 试剂位：≥12个试剂位,且具备自动混匀功能 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 孵育器：≥24卡孵育位，≥2个孵育仓，孵育温度37±0.5℃。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 9 | 技术指标7 |  | ★ | 装机要求：必须支持可在试验台安装（实验室空间所限） |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 加样通道：≥2根固定钢针，所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能，具有堵针、撞针检测功能。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 打孔方式：≥3种打孔装置，至少包括1/3/6三种打孔方式，根据不同实验项目，自动选择相应的打孔方式，节约试剂卡。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 12 | 技术指标10 |  |  | 加样方式：液体置换加样原理，保证加样量精准，节约加样耗材成本。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 13 | 技术指标11 |  | ▲ | 离心机：具备24个离心位，离心机可自动配平，转速和离心时间可调。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 机械臂：≥2个机械臂，实验中两个机械臂同步运行，加样和移卡同时进行 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 条码扫描：支持样本条码、微柱凝胶卡条码及试剂瓶条码自动扫描。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 16 | 技术指标14 |  |  | 判读系统：彩色高清晰判读相机，结果原始图像可永久保存。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 17 | 技术指标15 |  | ▲ | 质控模块：具有质控模块，可完成输血相容性相关室内质控/室间质评。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 18 | 技术指标16 |  | ▲ | 记忆功能：断电或故障导致实验中断，仪器重启后，未完成的实验可继续完成。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 19 | 技术指标17 |  |  | 数据传输：可以与 LIS/HIS 系统连接，能实现双向通讯 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 20 | 技术指标18 |  | ▲ | 操作系统：支持WINDOWS7操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示、人机对话。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 21 | 技术指标19 |  |  | 报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指标 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 22 | 配置要求1 |  | ★ | 仪器主机1台，操作系统1套，计算机系统1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配置要求2 |  | ★ | UPS 1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，供应商报价。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 保密要求 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 保密资质 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |