### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3180 |  | 项目名称 | 胰岛素注射泵 | 最高限价（万元） | 52 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 否 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注 |  |  | 否 | 注册证或产品说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 基础率分段 | ▲ | ≥48段（1段-48段可调整） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 4 | 基础率设置范围 |  | （0-35）U/H |  |  | 否 |  |
| 5 | 基础率模式 | ▲ | ≥8种（基础率1到5、工作日、休息日、患病日） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 6 | 临时基础率时间设置范围 |  | 30分钟至24小时内调整（以15分钟为增量） |  |  | 否 |  |
| 7 | 临时基础率模式 |  | ≥2种（输注率单位/小时和百分比0%-200%） |  |  | 否 |  |
| 8 | 预设临时基础率模式 |  | ≥8种（高强度活动、中强度活动、低强度活动、患病、临时基础率1到临时基础率4） |  |  | 否 |  |
| 9 | 大剂量及基础率增量幅度 | ▲ | ≥3种（0.1U和0.05U和0.025U） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 10 | 储药器容量 | ★ | ≥300U或3mL |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 11 | 输注模式 | ▲ | ≥1种模式，越多越优 |  |  | 是 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 12 | 大剂量设置范围 |  | （0-75）U |  |  | 否 |  |
| 13 | 大剂量输注模式 |  | ≥5种（常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量、声响大剂量、预设大剂量） |  |  | 否 |  |
| 14 | 血糖检测提醒 | ▲ | 30分钟-5小时（以30分钟为增量）（声响、震动、声响加震动、指示灯闪烁） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 15 | 预设大剂量模式 |  | ≥8种（大剂量1到4、早餐、午餐、晚餐、零食） |  |  | 否 |  |
| 16 | 错过餐前大剂量提示 |  | 具备错过餐前大剂量提示功能（声响、震动、声响加震动、指示灯闪烁） |  |  | 否 |  |
| 17 | 暂停胰岛素输注功能 | ▲ | ≥2种，（同时暂停基础率和大剂量、单独暂停大剂量） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 18 | 碳水化合物系数及胰岛素敏感系数分段设置 |  | ≥8种 |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 19 | 活性胰岛素时间设置 | ▲ | 2小时-8小时调整（以15分钟为增量调整） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 20 | 活性胰岛素显示 | ▲ | 主屏幕实时显示当前活性胰岛素 |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 21 | 管路更换提示功能 | ▲ | 具备管路更换提示功能（声响、震动、声响加震动、指示灯闪烁） |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 22 | 历史记录统计 |  | ≥30天（每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量） |  |  | 否 |  |
| 23 | 事件标记 |  | 可以输入5种事件，（含血糖、注射、进食、运动和其它） |  |  | 否 |  |
| 24 | 报警声音类型 |  | ≥4种（声响、震动、声响加震动、指示灯闪烁） |  |  | 否 |  |
| 25 | 马达 | ▲ | 4位一体马达组 |  |  | 否 | 白皮书等相关技术说明材料 |
| 26 | 设备控制芯片 | ▲ | ≥4个 |  |  | 否 | 白皮书等相关技术说明材料 |
| 27 | 电池 | ▲ | 碱性电池 |  |  | 否 | 说明书等相关技术说明材料 |
| 28 | 防水等级 |  | 高于IPX5，越高越优 |  |  | 是 |  |
| 29 | 配置要求 | ★ | 胰岛素注射泵8台 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |