采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 全自动血型分析仪 | 最高限价（万元） | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 全自动完成ABO正反定型及Rh(D)血型、不规则抗体筛查、Rh分型试验、直接抗人球蛋白试验及交叉配血等试验。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA医疗器械注册证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 检测方法：微柱凝集法 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 适用微柱卡类型：可兼容使用6孔和8孔微柱凝胶卡 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 检测通量：ABO正反定型及Rh(D)血型≥100样本/小时（一个样本的完整试验，非一个测试孔）； 不规则抗体筛查≥96样本/小时（一个样本的完整试验，非一个测试孔） |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 样本容量：≥96个标本位，检测过程中可随时加入其它待检样本 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 7 | 技术指标5 |  | ▲ | 试剂位：≥14个红细胞试剂位,且具备自动混匀功能 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 机械臂：≥3个独立机械臂，其中最少有2个加样臂 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 9 | 技术指标7 |  | ★ | 加样方式：≥2个加样通道，采用永久性加样针加样（非一次性加样吸头），应具备堵针报警探测功能。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 加样精度：加样量10μl，变异系数（CV）≤3%，正确度，误差≤1μl 加样量50μl，变异系数（CV）≤2%，正确度，误差≤2μl |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 凝胶卡位：设备内置凝胶卡位，可一次性放置≥140张微柱凝胶卡 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 12 | 技术指标10 |  | ▲ | 孵育位：可同时37℃孵育≥45张卡，要求设备内置独立加样孵育台不少4个 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 13 | 技术指标11 |  | ▲ | 离心机：≥2台12卡独立离心机，且离心机转速可调 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 运行模式：有急诊插入功能，支持仪器内置自动微柱卡预离心功能 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 条码扫描：支持样本条码、微柱凝胶卡条码及试剂瓶条码自动扫描。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 16 | 技术指标14 |  |  | 判读系统：高分辨率彩色CCD判读，永久保存原始图像。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 17 | 技术指标15 |  |  | 液量检测：实时监测系统液及废液的液量，显示在软件界面。系统液不足或废液量过多时自动报警。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 18 | 技术指标16 |  | ▲ | 数据传输：可以与 LIS/HIS 系统连接，能实现双向通讯 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 19 | 技术指标17 |  | ▲ | 操作系统：支持WINDOWS7操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示、人机对话。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 20 | 技术指标18 |  |  | 报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指标 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 21 | 技术指标19 |  |  | 物联网支持功能：提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 22 | 配置要求1 |  | ★ | 仪器主机1台，操作系统1套，计算机系统1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 24 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护由供应商提供报价。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务5 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |