### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 编号 |  | 2024-JQ06-W3236 |  | 项目名称 | 精子分析仪 | 最高限价 （万元） | 48 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 设备结构：显微镜、计算机、打印机独立分体式，数据可人工校验 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | NMPA认证或CFDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 产品适用范围 |  | ★ | 产品注册证适用范围至少包含浓度、活力、形态学、DNA碎片分析功能 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 分析流程 |  | ▲ | 具备WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）精液检测标准分析流程，自动对比两份标本，生成可信区间表并自动匹配 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 分析技术 |  | ▲ | 采用 WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）推荐的相差技术，一键分析正相差显微镜下头部呈亮点的精子，精子个数捕捉率误差≤±4% |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 单视野检测时间 |  | ▲ | ≤1S |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 精子活力分析 |  |  | 精子活力分析前向运动PR符合率≥95%，非前向运动NP符合率≥90%，不活动精子IM符合率≥98% |  |  | 否 |  |
| 8 | 参数分析 |  |  | 可显示每个精子的运动参数，可准确修改任何一个精子的运动类型，支持批量选择及快捷键操作 |  |  | 否 |  |
| 9 | 精子形态学分析 |  |  | 具备自动分析精子形态学功能，能识别分析精子头部、中段、主段、过多残留胞浆，并自动测量并显示每个精子的长度、宽度、周长、顶体面积、后区面积、椭圆率、顶体比率、伸展度、对称度、褶皱度参数等 |  |  | 否 |  |
| 10 | 质控功能 |  |  | 系统具有质控功能，包含a、取样误差模块，b、自身差异模块（浓度，活动率，形态学，存活率4个子功能），c、Xbar和Sbar模块，d、人员差异模块（Bland,Youdon,双因素方差分析3个子功能）、e、月均值模块，f、室内质控模块，在导入实验室数据后实时生成相应的质控图表 |  |  | 否 |  |
| 11 | 数据库 |  |  | 数据库程序内置备份还原功能，确保LIS对接效率和数据安全 |  |  | 否 |  |
| 12 | 软件升级功能 |  |  | 具备升级精子DNA碎片检测分析，系统终身免费升级 |  |  | 否 |  |
| 13 | 检测通量 |  | ★ | 计数池模块可放置8个标准玻片检测位 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 形态学检查 |  |  | 针对不同的染色情况，具备≥4个自定义参数，可自行设置参数名称和填入响应数值 |  |  | 否 |  |
| 15 | 模拟检测 |  |  | 软件界面有模拟玻片检测位置，点击模拟区域可迅速移动至相应玻片位置，并可设置为检测位置 |  |  | 否 |  |
| 16 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 配置要求 |  | ★ | 精子分析仪一套 含 1.工作站一套（配备独立显卡，27寸及以上屏幕，1920x1080及以上分辨率，I5及以上处理器，16GB及以上内存，500G及以上固态硬盘，2TB及以上硬盘 2.自动平台（8玻片3轴全自动平台，带玻璃恒温装置） 3.彩色打印机 4.三目相差显微镜 5.彩色摄像机 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |