### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W1203 |  | 项目名称 | 液相色谱质谱联用仪 | 最高限价（万元） | 390 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 能实现血、便等临床标本的治疗药物（免疫抑制类、抗生素、抗抑郁类药物）等血药浓度监测、内分泌激素检测、胆汁酸检测、新生儿遗传代谢病筛查、不饱和脂肪酸以及各种营养素（维生素）检测、高血压病因诊断等功能 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA和FDA认证 |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 3 | 一、液相色谱技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 梯度系统 | ★ | 独立控制的二元高压梯度泵 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 5 | 流量范围 |  | 0.01-2.0000 mL/min，递增率0.001ml/min |  |  | 否 |  |
| 6 | 流量精度 |  | ≤0.08% RSD |  |  | 否 |  |
| 7 | 流速准确度 | ▲ | 设定速度为0.5ml/s时，实际流出输出误差在±1.0%范围内 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 8 | 内置在线脱气装置通道 | ▲ | ≥6 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 9 | 样品盘容量 |  | ≥96 |  |  | 否 |  |
| 10 | 进样量 |  | 0.1-10ul |  |  | 否 |  |
| 11 | 样品污染度 | ▲ | ≤0.001% |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 12 | 进样器控温范围 |  | 4-40℃，实测温度在设定温度±2.0℃范围内 |  |  | 否 |  |
| 13 | 柱温箱控温范围 |  | （室温+5）至90℃，实测温度在设定温度±2.0℃范围内 |  |  | 否 |  |
| 14 | 温度准确度 |  | ≤0.3˚C |  |  | 否 |  |
| 15 | 温度稳定性 |  | ±0.5˚C范围内 |  |  | 否 |  |
| 16 | 二、质谱仪技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 原理 | ★ | 三重四极杆 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 18 | 离子源 | ★ | 配备两种独立的离子源（ESI和APCI离子源） |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 19 | ESI和APCI离子源流速范围 |  | 0.0-2.0mL/min，且灵敏度不损失 |  |  | 否 |  |
| 20 | 离子源辅助加热气温度 | ▲ | ≥650℃ |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 21 | 全自动注射泵 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 22 | 离子源传输部分 | ★ | 离子源传输部分非毛细管式设计 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 23 | 离子源切换 |  | 无需卸真空，即可切换 |  |  | 否 |  |
| 24 | 废气排放 |  | 具有废气排放装置 |  |  | 否 |  |
| 25 | 真空系统 |  | 抽溶剂大抽速机械泵和涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。自动断电保护功能 |  |  | 否 |  |
| 26 | 扫描方式 |  | 至少包括全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM） |  |  | 否 |  |
| 27 | 扫描速度 | ▲ | ≥15000amu/s |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 28 | 质量范围m/z | ▲ | 包含（2-2000）Da范围 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 29 | 定量范围 |  | ≥6个数量级 |  |  | 否 |  |
| 30 | 质量分辨率 | ▲ | 半峰宽可调节≤0.5Da |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 31 | 灵敏度 | ★ | ESI源正离子模式下，灵敏度：1pg利血平柱上样S/N>1500000:1；血清中1pg氯霉素柱上样S/N>1000000:1 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页等有效证明材料 |
| 32 | 一次进样完成MRM分析 |  | ≥30000个 |  |  | 否 |  |
| 33 | 正负离子采集切换速率 |  | ≤15ms |  |  | 否 |  |
| 34 | 重复进样cv值 |  | 重复10次进样CV＜5% |  |  | 否 |  |
| 35 | 报告传输系统 |  | 相关端口对接医院的lis系统，以便Lis抓取数据 |  |  | 否 |  |
| 36 | 色谱柱容量 |  | ≥150mm色谱柱，≥3根 |  |  | 否 |  |
| 37 | 配置要求1 | ★ | 包含串联四极杆质谱主机1台、高效液相色谱主机1台及相应工作软件（同一品牌）1套；配套计算机 1台；全自动质谱样本前处理系统1套；氮气发生器、氮吹仪、正压仪、分析天平、超声波清洗仪、涡旋振荡器、低温离心机（能离心单Ep管和96孔板）、UPS(断电保护至少1小时)、隔离变压器、氩气瓶各1台 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 38 | 配置要求2 | ▲ | 临床质谱信息一体化管理系统1套 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 39 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺或 注册证 |
| 40 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |