## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3207 | 项目名称 | 气道电切内窥镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保) |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） |  | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3207 |  | 项目名称 | 气道电切内窥镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 48 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于良性气道的狭窄切开、干酪型支气管结核、气道内弥散浅表出血的止血等 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 标准规范1 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA)认证。 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 |  | 标准规范2 |  | ★ | FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书，须提供原文及中文翻译件 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 基本功能 |  | ★ | 具有内镜下的单极电切、单极电凝、双极电凝和氩气刀功能 |  |  | 否 | 彩页或白皮书等 |
| 3.2 |  | 内镜电切模式 |  |  | ≥2种 |  |  | 是 |  |
| 3.3 |  | 内镜切割功率 |  |  | ≥200W |  |  | 是 |  |
| 3.4 |  | 内镜凝血功率 |  |  | ≥80W |  |  | 是 |  |
| 3.5 |  | 内镜双极功率 |  |  | ≥50W |  |  | 是 |  |
| 3.6 |  | 安全频率 |  |  | 各种模式频率≥390KHz； |  |  | 是 |  |
| 3.7 |  | 氩气流量 |  | ▲ | 最小气流量0.1，最大气流量12SLPM |  |  | 是 | 彩页或白皮书等 |
| 3.8 |  | 氩气容量及数量 |  | ★ | 单罐8升容量，共2罐 |  |  | 是 | 彩页或白皮书等 |
| 3.9 |  | 泄漏电流 |  | ▲ | 直接在高频手术端口测量的高频漏电流时，手术电极≤55mA；中性电极≤75mA |  |  | 是 | 彩页或白皮书等 |
| 3.10 |  | 报警提示 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.11 |  | 不良事件 |  |  | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 配置要求 |  | ★ | 高频电刀主机、氩气发生器主机、专用台车、单极脚踏开关，单极内镜高频连线）、负极板、重复使用负极板导线、圈套器各1套 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 5 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |