## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3208 |  | 项目名称 | 便携式喉镜系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3208 |  | 项目名称 | 便携式喉镜系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 25 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 适用于引导气管插管 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 兼容性 |  |  | 可兼容喉镜手柄、硬镜手柄、支气管镜手柄 |  |  | 否 |  |
| 3.1.2 |  | 屏幕 |  |  | ≥3.5寸触摸显示屏 |  |  | 否 |  |
| 3.1.3 |  | 电池 |  |  | ≥2500mAh |  |  | 否 |  |
| 3.1.4 |  | 数据输出方式 |  |  | 可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示 |  |  | 否 |  |
| 3.1.5 |  | 内置操作使用教学视频 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.1.6 |  | 具有户外/户内环境模式 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.1.7 |  | 屏幕旋转 |  |  | 可上下0º～120º转动，左右0º～150º转动 |  |  | 是 |  |
| 3.1.8 |  | 内存 |  |  | 支持TF卡，最大容量≥32GB |  |  | 否 |  |
| 3.1.9 |  | 视场角 |  |  | 视角≥160° |  |  | 是 |  |
| 3.2 |  | 喉镜 |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 3.2.1 |  | 数字电子成像技术 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.2.2 |  | 手柄材质 |  |  | 采用高分子材料，可整体浸泡 |  |  | 否 |  |
| 3.2.3 |  | 插入部规格 |  | ▲ | 插入部外径≤4.5mm，内置吸引通道直径≥2.0mm，工作有效长度≥300mm |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.2.4 |  | 蛇骨角度 |  | ▲ | 前端弯曲角度可调整，最大弯曲角度向上≥180°，向下≥130 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.2.5 |  | 防脱落设计 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.2.6 |  | 消毒方式 |  |  | 支持浸泡消毒、低温等离子消毒、环氧乙烷消毒 |  |  | 否 |  |
| 3.2.7 |  | 照明方式 |  |  | ≥2个LED灯，非光纤照明 |  |  | 否 |  |
| 3.3 |  | 工作站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 显示器 |  | ▲ | ≥10寸 |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.3.2 |  | 拍照、录像 |  |  | 具有拍照、录像、录音功能，可在内置显示器上直接阅读、回放，可通过HDMI连接外置显示器 |  |  | 否 |  |
| 3.3.3 |  | 病历管理功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.3.4 |  | 同时画面显示数量 |  |  | ≥3 |  |  | 否 |  |
| 3.3.5 |  | 电池容量 |  |  | ≥3000mAh |  |  | 否 |  |
| 3.4 |  | 无线传输 |  |  | 具备无线传输模块，喉镜可无线连接图像处理工作站 |  |  | 否 |  |
| 3.5 |  | 报警及安全指标 |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 |  |
| 3.6 |  | 设备不良事件情况 |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 数量 |  | ★ | 1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 配置要求 |  | ★ | 视频喉镜手柄1条，显示主机1台，图像处理工作站1台，移动台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |