## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3218 |  | 项目名称 | 形态学数码显微镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3218 |  | 项目名称 | 形态学数码显微镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 全自动扫描，自动识别玻片样本区域中细菌形态学，细胞形态学，根据图像数据分析结果，图片信息存储，扫描，识别 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 光学系统 |  | ▲ | 进口显微镜，LED光源（曝光≥50000小时）；全自动滴油，单一摄像头可同时支持明场和暗场 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2 |  | 定位精度 |  |  | X/Y≤5微米，Z轴聚焦定位精度≤0.2微米 |  |  | 是 |  |
| 3.3 |  | 显微镜放大倍数 |  | ▲ | 包含10倍，40倍，100倍 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4 |  | 支持标本类型，染色方法 |  | ▲ | 萋-尼氏抗酸染色/荧光染色，支持包含痰液标本、脑脊液、胸腹水、关节液等标本染色模式 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.5 |  | 载物台容量 |  | ★ | 载物台容量≥60片，一次可最多自动扫描≥60片 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.6 |  | 软件功能 |  |  | 具有显微镜视野图像采集、设置、调节功能；显微镜图片显示、存储、打印和编辑功能；目标辨认分类、统计功能；资料查阅、数据备份功能；与自动制片机无缝联结，完成阅片、报告、远程传输功能 |  |  | 否 |  |
| 3.7 |  | 分辨率 |  | ▲ | ≥2048×2048 |  |  | 是 |  |
| 3.8 |  | 图片存储格式 |  |  | 图片存储格式包含KFB、SDPC、MRXS、NDPI、TIFF、JPEG等图像格式 |  |  | 否 |  |
| 3.9 |  | LIS连接 |  | ★ | 支持LIS连接，配合LIS系统提供接口数据，并承担所产生的费用 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 |  | 扫描速度 |  | ▲ | 普通玻片扫描速度≤80s,高清扫描玻片速度≤3分钟，扫描视野数目包含100、300、600、900 可设置 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.11 |  | 数据统计功能 |  |  | 具备，可对历史结果进行统计学分析，包括时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等 |  |  | 否 |  |
| 3.12 |  | 玻片标记识别 |  |  | 支持识别涂片/切片标签：条码、二维码，仪器全自动运行，玻片自动管理，自动识别目标，自动校准 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 配置要求1 |  | ★ | 服务器电脑配置： win7 64x 、八核或以上、内存16G或以上、硬盘：2T及以上；显示器：大于或等于22寸；1920*1080分辨率 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.2 |  | 配置要求2 |  | ★ | 形态学数码显微镜带目镜倍数（10倍，40倍，100倍）、扫描仪配套设备。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |