## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3220 |  | 项目名称 | 内窥镜灌注吸引平台 | 预算及最高限价 （万元） |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（培训） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3220 |  |  | 项目名称 | 内窥镜灌注吸引平台 | 预算及最高限价 （万元） |  | 25 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ |  | 用于内窥镜手术中的冲洗和/或吸引 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ |  | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 工作模式 |  |  |  | ≥6种 |  |  | 是 |  |
| 3.2 |  | 腔内压力设定最小值 |  | ▲ |  | ≤10mmHg |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.3 |  | 腔内压力测量误差 |  |  |  | ≤±2.5mmHg |  |  | 是 |  |
| 3.4 |  | 过压减压功能 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.5 |  | 腔内压力测量范围 |  | ▲ |  | ≥(0～300)mmHg |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.6 |  | 灌注流量 |  | ▲ |  | ≥(50～1000)ml/min |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.7 |  | 灌注流量误差 |  |  |  | ≤±10% |  |  | 是 |  |
| 3.8 |  | 吸引压强范围 |  |  |  | ≥（0～-320）mmHg |  |  | 是 |  |
| 3.9 |  | 吸引压强误差 |  |  |  | 当设置压强≥绝对值50mmHg时，压强设置允差为≤±5% |  |  | 是 |  |
| 3.10 |  | 吸引流量范围 |  |  |  | ≥（1～6.5）L/min |  |  | 是 |  |
| 3.11 |  | 吸引流量允差 |  |  |  | ≤±10% |  |  | 是 |  |
| 3.12 |  | 过压报警 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.13 |  | 温度显示报警 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.14 |  | 自动调整灌注、吸引流量 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 数量 |  | ★ |  | 1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 配置要求 |  | ★ |  | 主机1台，冲洗管道1条，负压瓶1套，压力传感器2个，压力传感器延长导线1条 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 验收标准方法 |  | ★ |  | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |