### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（三）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W1240 |  | 项目名称 | 主动脉球囊反搏泵 | 最高限价（万元） | 120 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于各种原因引起的心衰、心律失常，冠脉血管重建，以及心梗后发生的机械性并发症等疾病的治疗 |  |  | 否 | 彩页或注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 显示屏 |  | 能够自由活动 |  |  | 否 |  |
| 4 | 显示功能 |  | 可区分显示相关参数 |  |  | 否 |  |
| 5 | 显示充气时间 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 6 | 语种选择 |  | 可中文/英文根据需要选择 |  |  | 否 |  |
| 7 | 操作系统 |  | 上机导航操作，一键启动 |  |  | 否 |  |
| 8 | 功能性按键 |  | 配有专门的操作面板 |  |  | 否 |  |
| 9 | 驱动气体 |  | 为一次性医用级氦气 |  |  | 否 |  |
| 10 | 驱动器 | ▲ | 步进式马达钛合金风箱（或螺旋泵） |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 11 | 增压系统 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 12 | 充气范围 |  | 可调范围为0.5cc－50cc，最小调节范围0.5cc，能自动识别导管型号 |  |  | 否 |  |
| 13 | 工作模式 |  | 具有自动和手动操作模式 |  |  | 否 |  |
| 14 | 多种触发模式 | ▲ | 具备至少包含QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、内置触发模式等5种模式以上 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 15 | 内置蓄电池 |  | 具有内置蓄电池，可在断开电源下工作，电池工作时间不少于90分钟 |  |  | 否 |  |
| 16 | 频率 |  | 47-63Hz |  |  | 否 |  |
| 17 | 功率 |  | ≥400W |  |  | 否 |  |
| 18 | 打印功能 |  | 配置内置打印机，可打印波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量等 |  |  | 否 |  |
| 19 | 自动侦测功能 |  | 具有气体泄漏自动侦测功能 |  |  | 否 |  |
| 20 | 辅助比率设计 |  | 具有四档以上辅助比率设计 |  |  | 否 |  |
| 21 | 抗干扰功能 |  | 具有抗高频电刀干扰功能 |  |  | 否 |  |
| 22 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 |  |
| 23 | 配置要求 | ★ | 包含主机（主动脉内球囊反搏泵）、触摸显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线壹根，原装一次性医用气瓶一瓶，可升降悬挂支架、内置蓄电池、热敏打印机各一套 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 24 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺或 注册证 |
|  | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主动脉球囊反搏泵 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 主动脉内球囊反弹导管及附件 | 8Fr,容积400cc，球囊长度26cm | 120 | 套 | 110 |  |
| 2 | 主动脉内球囊反弹导管及附件 | 7Fr,容积300cc，球囊长度23cm | 120 | 套 | 110 |  |