### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 编号 |  | 2024-JQ06-W3234 |  | 项目名称 | 压缩吹张雾化吸入机 | 最高限价 （万元） | 36 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于中耳炎患者咽鼓管吹张和以雾化的方式给药及手术后的康复治疗 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 环境温度 |  |  | +5℃～+40℃ |  |  | 否 |  |
| 4 | 相对湿度 |  |  | ≤80% |  |  | 否 |  |
| 5 | 适应压力 |  |  | 700 hPa～1060 hPa |  |  | 否 |  |
| 6 | 气体流量 |  | ▲ | ≥5 L/min |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 喷雾速率 |  |  | ≥0.2 mL/min |  |  | 否 |  |
| 8 | 雾化颗粒 |  |  | 中位粒径≤4.7μm |  |  | 否 |  |
| 9 | 工作压力 |  |  | ≥0.05Mpa |  |  | 否 |  |
| 10 | 压力档位范围 |  | ▲ | 0-50hPa，具有适应不同患者咽鼓管功能条件情况 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 压力指示灯 |  | ▲ | 指示辅助增压压力档位是否达到设定档位 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 配置要求 |  | ★ | 压缩吹张雾化吸入机2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |