## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多导睡眠测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 多导睡眠测量仪用于记录和存储睡眠状态下脑电、肌电、鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏率、脉搏波形、胸部运动、腹部运动信号及体位信号，用于审核、编辑和报告睡眠研究中的睡眠分期、清醒状态、呼吸事件（包括血氧饱和度下降和打鼾）、四肢运动和PLM事件，可协助医生对患者睡眠状态进行诊断。 |  |  |  | 产品彩页或产品说明书或企业承诺
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  | 注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通道数： | 通道数：≥45。脑电（≥8通道）,可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定以及可扩展通道，包括：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。
*3.2 | 放大器： | 采用直流耦合放大器，放大器与头盒集成在一起（头盒是指含≥8导脑电、≥2导眼电、≥3导肌电、心电等接线盒），放大器与头盒合为一体采用一体化设计，无需外接任何模块及接线盒，采用网线或USB供电并通过网线或USB实时传输数据，非任何形式无线遥测或便携式。 |  |  |  | 产品彩页或产品说明书
*3.3 | 采样频率： | 包括脑电、心电、肌电、眼电等单通道采样率≥10000Hz |  |  |  | 产品彩页或产品说明书
·3.4 | 存储频率： | 存储频率≥2000Hz |  |  |  | 产品彩页或产品说明书
·3.5 | 采样精度： | 采用高精度≥24位A-D转换通道 |  |  |  | 产品彩页或产品说明书
3.6 | 阻抗测试按钮： | 放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示
3.7 | 内置自动辨别灯光传感器： | 具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。
3.8 | 心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）： | 具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。
3.9 | 数字视频： | 具备红外高清数字视频，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调
3.1 | 睡眠软件： | 睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。
3.11 | 实时自动或手动分析： | 具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。
3.12 | 多导睡眠采集分析软件： | 具备专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。
3.13 | 高频信号与低频信号同屏显示： | 具备高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种不同扫描速度同屏显示，可直观的进行睡眠分析。
3.14 | RBD特殊事件分析软件： | 具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告
3.15 | 回放分析软件： | 具备回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。
3.16 | FFT脑能量分析软件： | 具备FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。
3.17 | CAP分析功能： | 具有 CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。
3.18 | 呼吸流速-容量环： | 具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。
3.19 | 书签功能： | 具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。
3.2 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 计算机及打印机 x1，多导睡眠监测主机x1，电极线及传感器x1，红外高清视频系统x1，多导睡眠采集软件x1，多导睡眠分析软件x1 |  |  |  | 实质性响应条款，不接受负偏离
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。