## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3225 |  | 项目名称 | 视频气管插管镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3225 |  | 项目名称 | 视频气管插管镜 | 预算及最高限价 （万元） |  | 38 |  |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 |  | 资质认证 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 2.1 |  | 资质认证1 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |  |
| 2.2 |  | 资质认证2 |  | ▲ | FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书 |  |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 操作手柄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 成像原理 |  | ★ | 电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |  |
| 3.1.2 |  | 视场角 |  |  | ≥120° |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.3 |  | 景深 |  |  | ≥（3-100）mm |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.4 |  | 有效长度 |  | ▲ | ≥600mm |  |  | 是 |  |  |
| 3.1.5 |  | 软镜插入管外径 |  |  | ≤2.8mm |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |  |
| 3.1.6 |  | 工作管道内径 |  |  | ≥1.2mm |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.7 |  | 插入管软管前端弯曲角度 |  |  | 向上弯曲≥180°，向下弯曲≤130° |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |  |
| 3.1.8 |  | 操作手柄具备左右旋转关节 |  |  | 可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120° |  |  | 是 |  |  |
| 3.1.9 |  | 操作手柄电子功能按键 |  |  | 操作手柄上按键可控制：图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结 |  |  | 是 |  |  |
| 3.1.10 |  | 防脱设计 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.11 |  | LED冷光源 |  |  | 内置LED冷光源，具备防雾功能 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.12 |  | 操作部防水等级 |  |  | 优于IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |  |
| 3.1.13 |  | 连接方式 |  |  | 采用航空插针非触点式连接方式 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2 |  | 图像处理器 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.1 |  | 显示屏 |  |  | 显示屏≥10英寸电容式触摸屏 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.2 |  | 高清视频信号输出分辨率 |  |  | ≥1280×800 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.3 |  | 调节图像输出比例功能 |  |  | 在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.4 |  | 亮度调节功能 |  |  | 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.5 |  | 白平衡功能 |  |  | 具有白平衡调节功能 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.6 |  | 视频转接线 |  |  | 线缆可180度旋转 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.7 |  | 双镜切换功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |  |
| 4 |  | 数量 |  | ★ | 1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 |  | 配置需求 |  | ★ | 电子支气管内窥镜1条、图像处理器1台、活检阀帽：5个、吸引按钮2个 |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
| 6 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |  |  |