## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1218 |  | 项目名称 | 数字脑电图机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 198.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保) |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1218 |  | 项目名称 | 数字脑电图机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 198.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于临床术前和术中脑电信号的采集和长程监测。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 采集工作站 |  |  | 处理器：英特尔酷睿 i7，内存：16GB，硬盘：8TB，操作系统：Windows 10 64，至少27英寸4K显示器 |  |  | 是 |  |
| 3.2 | 阅图工作站 |  |  | 处理器：英特尔酷睿 i7，内存：16GB，硬盘：8TB，操作系统：Windows 10 64，至少27英寸4K显示器，NAS数据存贮40T |  |  | 是 |  |
| 3.3 | 数字脑电图机主机 |  |  | 可实现多个头盒的数据缓存、整合、传输 |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 同步盒 |  |  | 光纤传输同步盒 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 放大器通道数 |  | ▲ | 256导联，可并联升级；能升级到1024导联 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.6 | 放大器头盒 |  | ▲ | 单个头盒+探头为128导联，具备参考电极（REF）端口*2、接地电极（GND）端口*2，屏蔽电极（SHD）端口*1 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.7 | 采样率 |  | ▲ | 所有导联能够同时实现≥15000Hz采样率 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.8 | 定标电压 |  |  | 100μV（峰峰值），最大允许误差±2% |  |  | 是 |  |
| 3.9 | 时间常数 |  |  | 0.01s～0.1s，最大允许误差±40%；大于0.1s，最大允许误差±20% |  |  | 是 |  |
| 3.10 | 带宽 |  |  | ≥(0-4000)Hz；直流耦合设计采集低频信号，高采样率采集高频信号 |  |  | 是 |  |
| 3.11 | 幅频特性 |  |  | （1～60）Hz，最大允许误差+5%～-30% |  |  | 是 |  |
| 3.12 | 噪声电平 |  | ▲ | ≤2.0μV（峰峰值） |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.13 | 共模抑制比 |  |  | 输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥110dB |  |  | 是 |  |
| 3.14 | 耐极化电压 |  |  | 加±300mV的直流极化电压，误差不超过±5% |  |  | 是 |  |
| 3.15 | 灵敏度 |  |  | 0.1uV/mm,0.5uV/mm,1uV/mm,2uV/mm,5uV/mm,7uV/mm,10uV/mm, 15uV/mm,20uV/mm，50uV/mm,100uV/mm,200uV/mm, 500uV/mm, 1000uV/mm, 2000uV/mm, 5000uV/mm |  |  | 是 |  |
| 3.16 | 输入阻抗 |  |  | 对于10Hz正弦波信号，各道≥100MΩ |  |  | 是 |  |
| 3.17 | 硬件打标响应时间 |  |  | 硬件打标响应时间：≤1s |  |  | 是 |  |
| 3.18 | 陷波（快速滤波） |  |  | 陷波（快速滤波）：衰减度≥35dB （在50 Hz和60 Hz两档） |  |  | 是 |  |
| 3.19 | 防电击程度分类 |  | ▲ | 防电击程度分类：CF型 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.20 | 病人信息管理系统 |  |  | 具有将病历文件转换为EDF数据格式功能 |  |  | 否 |  |
| 3.21 | 棘波检测 |  |  | 能计算棘波密度 |  |  | 否 |  |
| 3.22 | HFO高频振荡提示 |  | ▲ | 实时图形化提示高频振荡能量：Ripple（80-250Hz）、Fast Ripple（250-500Hz） |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.23 | 时频图分析 |  |  | 支持基线时间窗选择，各导联时频图以时间对齐，方便判断能量起始时间 |  |  | 否 |  |
| 3.24 | 导联及参考自动编辑 |  |  | 自动编辑导联顺序，自动完成双极导联设置 |  |  | 否 |  |
| 3.25 | 自动剪辑功能 |  |  | 可设定规则自动剪辑所时间段数据，并可选择是否压缩数据 |  |  | 否 |  |
| 3.26 | 时间线 |  |  | 可增加/隐藏时间线 |  |  | 否 |  |
| 3.27 | 快速打印功能 |  |  | 可快速浏览波形后一键打印 |  |  | 否 |  |
| 3.28 | 打标事件 |  |  | 可自定义打标事件名称 |  |  | 否 |  |
| 3.29 | 脑电数据传输 |  |  | 脑电放大器通过光纤和外部进行数据交互 |  |  | 否 |  |
| 3.30 | 脑电和视频数据压缩技术 |  | ▲ | 在无损的前提下，脑电数据体积可减少≥60%，视频体积可减少≥30% |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.31 | 动作识别 |  | ▲ | 可自动识别视频中的运动，以颜色阴影进行标注，辅助医生查看 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.32 | 信号质量监测 |  |  | 可从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况 |  |  | 否 |  |
| 3.33 | 数据回放 |  |  | 可进行数据的离线和在线实时回放，同时满足打开≥4个回放窗口 |  |  | 否 |  |
| 3.34 | 断电数据保护 |  |  | 系统断电重启后，断电前数据不丢失 |  |  | 否 |  |
| 3.35 | 在线时域空域脑功能定位系统 |  | ▲ | 具备，10-15分钟快速完成3-4个任务，拿到High-Gamma脑图激活结果，用于术中唤醒功能定位 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.36 | 导联系统可视化 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.37 | 扩展屏自动播放预设范式 |  |  | 具备，可自动接收HEEG打标信息进行试次划分与对齐 |  |  | 否 |  |
| 3.38 | 范式呈现系统 |  | ▲ | 预设范式：左右手/脚主动运动；诱发刺激；被动运动；看图命名；被动听词等 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.39 | 回看功能 |  |  | 用户可在患者管理列表下选择目标任务回看已完成的检查，进行去除/恢复试次、单通道查看、截图、生成视频、修改脑图等优化显示结果的操作 |  |  | 否 |  |
| 3.40 | 红外高清摄像头 |  |  | ≥23倍红外高清摄像头，至少满足双摄像头同时采集 |  |  | 是 |  |
| 3.41 | LED闪光刺激器 |  |  | 具备，可用于诱发癫痫发作 |  |  | 否 |  |
| 3.42 | 闭环刺激科研系统 |  |  | 第三方科研平台可通过API接口实时获取同步脑电数据 |  |  | 否 |  |
| 4 | 配置需求 |  | ★ | 采集工作站1个，阅图工作站1个，头盒放大器1个，主机1台，同步盒1个，脑电采集记录和回放软件1套，在线时域空域脑功能定位系统 1套，闭环刺激科研系统1套，红外高清双摄像头1套，LED闪光刺激器1套，医用台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |