## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1222 |  | 项目名称 | 4K超高清膀胱镜显示系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 100.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（培训） |  | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1222 |  | 项目名称 | 4K超高清膀胱镜显示系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 100.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 供内窥镜手术时，将体内手术区域视频放大成像 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 分辨率 |  | ★ | 摄像主机、摄像头、显示器均具备4K标准，≥3840×2160像素 |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.2 | 色彩标准 |  |  | BT.2020标准 |  |  | 否 |  |
| 3.3 | 4K超高清摄像主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 功能按键 |  |  | 物理按键 |  |  | 否 |  |
| 3.3.2 | 视频输出 |  |  | ≥4个，至少包括：HDMI2.0、3G-SDI |  |  | 是 |  |
| 3.3.3 | 放大功能 |  |  | 光学放大≥2.0倍；电子放大倍数≥2.5画面倍数 |  |  | 是 |  |
| 3.3.4 | 特殊功能 |  | ▲ | 至少具备去雾、血管增强、抑制过度曝光和暗处信号增强功能 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.3.5 | 图像电子调整功能 |  |  | 自动增益：≥60档可调；构造强调功能：≥30可调；色彩精准度调整：≥10个色度调整；色彩范围调整：≥120档可调 |  |  | 是 |  |
| 3.3.6 | 影像刻录及传输 |  |  | 可刻录高清动态影像和图片，通过USB传输 |  |  | 否 |  |
| 3.3.7 | 成像扩展功能 |  |  | 可同品牌扩展，4K和3D图像同步实时显示 |  |  | 否 |  |
| 3.3.8 | 软镜兼容性 |  |  | 可兼容同品牌外科手术软镜，满足双镜联合使用需求 |  |  | 否 |  |
| 3.3.9 | 电气安全防护级别 |  |  | CF级别 |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 4K摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 光电耦合器 |  |  | 3×CMOS图像传感器 |  |  | 否 |  |
| 3.4.2 | 接口 |  |  | ≥4种 |  |  | 否 |  |
| 3.4.3 | 按键 |  |  | ≥4个；功能设定≥6种 |  |  | 否 |  |
| 3.4.4 | 摄像头重量 |  |  | ≤200g |  |  | 是 |  |
| 3.4.5 | 防水消毒 |  |  | 防水级别IPX7；可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡消毒以及低温等离子消毒； |  |  | 否 |  |
| 3.4.6 | 屏蔽电磁干扰 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 医用内窥镜冷光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 光源类型 |  |  | LED |  |  | 否 |  |
| 3.5.2 | 色温 |  |  | ≥6000K |  |  | 是 |  |
| 3.5.3 | 使用时间 |  |  | ≥30000h |  |  | 是 |  |
| 3.5.4 | 按键方式 |  |  | 物理按键 |  |  | 否 |  |
| 3.5.5 | 待机功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.5.6 | 色彩显示指数 |  |  | ≥90 |  |  | 是 |  |
| 3.5.7 | 白光亮度调节 |  |  | ≥20档手动可调 |  |  | 是 |  |
| 3.5.8 | 功耗 |  |  | ≤100W |  |  | 是 |  |
| 3.6 | 4K液晶医用监视器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 屏幕 |  | ★ | LED液晶屏幕，≥32寸 |  |  | 否 |  |
| 3.6.2 | 显示 |  |  | 亮度：≥700cd/㎡，对比度：1000：1，显示颜色≥10亿色； |  |  | 是 |  |
| 3.6.3 | 视频输入 |  |  | HDMI，DVI-D，SDI（12GSDI） |  |  | 否 |  |
| 3.6.4 | 可视角 |  |  | 水平178°，垂直178° |  |  | 否 |  |
| 3.7 | 专用台车 |  |  | 铝合金结合塑料材质，自锁静音车轮 |  |  | 否 |  |
| 4 | 配置要求 |  | ★ | 4K摄像系统主机×1，4K摄像系统摄像头×1，医用冷光源×1，医用监视器×1，专用台车×1，膀胱镜×2 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |  |