### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2024-JQ06-W1177 |  | 项目名称 | 口腔洁治清洗设备 | 最高限价（万元）：100 | 采购数量：4台 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于清洁牙结石、牙周治疗、根管荡洗 |  |  | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备CFDA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 工作频率 |  | 24-32HZ |  | 否 | 说明书 |
| 4 | 功率 |  | ≥100VA |  | 是 | 说明书 |
| 5 | 供水压 |  | 100-500KPa |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 压缩气压 |  | 550-750KPa |  | 否 | 技术白皮书 |
| 7 | 重量 |  | ≤5kg |  | 是 | 说明书 |
| 8 | 同时具备超声洁牙和喷砂洁牙功能 | ▲ | 具备 |  | 否 | 说明书 |
| 9 | 推车可移动式 | ▲ | 具备 |  | 否 | 彩页 |
| 10 | 脚踏开关 |  | ≥4控制模式 |  | 是 | 说明书或厂家技术白皮书 |
| 11 | 超声工作尖 | ▲ | 具备扭矩限力扳手 |  | 否 | 说明书或厂家技术白皮书 |
| 12 | 手柄配LED灯 | ▲ | 踏板踩下后灯光亮起，保持≥18秒 |  | 是 | 厂家技术白皮书 |
| 13 | 冲洗流量范围显示 | ▲ | 具备根据流量范围设定的大小，会有相应的指示灯显示 |  | 否 | 厂家技术白皮书 |
| 14 | 最大冲水量 | ▲ | ≥60ml/min |  | 是 | 厂家技术白皮书 |
| 15 | 独立供水瓶 |  | 具备 |  | 否 | 厂家技术白皮书或说明书 |
| 16 | 粉末流速 | ▲ | 1.5g/min-9g/min |  | 否 | 厂家技术白皮书或说明书 |
| 17 | 喷砂手柄可拆卸可高温消毒 |  | 具备 |  | 否 | 厂家技术白皮书或说明书 |
| 18 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配置需求 | ★ | 每台至少配： 1.主机1台 2.龈上喷砂手柄5个 3.龈下喷砂手柄5个 4.LED超声手柄5个 5.超声手柄线1条 6.喷砂手柄线1条 7.龈上喷砂罐1个 8.龈下喷砂罐1个 9.350ML水瓶1个 10.A,P,PS工作尖含（扭矩限力扳手）各2个 多功能脚踏1个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |