采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 冲击波特征参数提取分析系统 | 最高限价（万元） | 48.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 下述配置为整套检测系统相互搭配从而形成一套可以检测不同环境下冲击波的加速度和压力，以分析其传播规律，从而为相关人员在类似环境执行行动时提供更有针对性专业的救治和防护。该系统包括动态信号分析仪、数字示波器、16通道数据采集器、数字记录触发器、电荷放大器各1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 具备ISO-9001质量认证书、SIQ振动冲击证书。 |  |  |  | 否 | 证书复印件 |
| 3 | 案例要求 |  |  | 同类型业绩案例不少于3个 |  |  |  | 否 | 案例合同证明复印件 |
| 4 | 动态信号分析仪性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 通道 |  | ★ | 高精度采集通道：≥8个；兼容信号类型：电压/IEPE/电荷；所有信号直接采集，不能外置调理。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 4.2 | 输入量程 |  | ★ | 须包含±10V， ±5V，±1V，±200mV，程控可调。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.3 | TEDS智能信号 |  |  | 智能信号：支持TEDS智能信号输入，并能进行TEDS芯片的读写操作。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.4 | 采样率及AD精度要求 |  | ▲ | AD位数≥16位，采样率不低于1 MS/s每通道，带宽≥500KHz.并行同步采样和触发（每个通道配置独立的A/D），每通道内置独立DSP处理器，实现数据的快速处理与实时计算。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 4.5 | 激励电压 |  |  | 4或8mA激励电流；传感器检测（短路：<4Volt；短路：>19Volt），激励电流精度≮0.05% ±2μA。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.6 | CAN总线及通道接口 |  | ★ | ≥1个隔离型CAN 总线：高速 CAN 2.0b 总线，1 Mbit/sec 数据速率，支持CCP、OBDII、J1939及 CAN 输出功能；接口：接口为标准BNC接口，每通道具有独立LED状态显示灯可实时显示通道连接状态。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 4.7 | 供电要求 |  |  | 供电：6~36V直流（有效的减少工频干扰），220V交流供电；温度范围：工作温度：-10~+50℃，存储温度：-40~+85℃。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.8 | 过压保护与隔离 |  |  | 过压保护：≥50 V；隔离电压：通道间及通道对地隔离电压≥500V。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.9 | 滤波器 |  |  | 自适应抗混滤波器，数字低通滤波器：Buttomworth，Bessel或Chebyshev，2阶、4阶或8阶。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.10 | 输入耦合 |  |  | DC， AC 1 Hz，软件程控可选。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.11 | 通道参数设置 |  | ★ | 各通道参数均可进行独立设置，各通道采样率独立可调,互不干涉。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.12 | 振动冲击要求 |  | ▲ | 满足振动测试标准：正弦扫频（EN60068-2-6:2008）。随机振动（EN60721-3-2:1997-Class 2M2）和（MIL-STD-810D）；满足冲击测试标准：冲击测试（EN60068-2-27:2009），半正弦冲击（EN60068-2-27:2009）和高冲击（EN60068-2-27:2009）；具有抗电磁兼容指标：须满足EN61326-1、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC 61010-1:2011相关标准；（须提供SIQ证书）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.13 | 嵌入式动态信号分析软件 |  |  | 所有功能须在一个软件界面实现。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.14 | 操作界面 |  |  | 采集分析软件须具有中文、英文界面和说明。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.15 | 软件通道设置 |  | ★ | 每个通道可以根据不同信号，设置不同的采样率设置；直接输入目标采样率，软件自动调节倍数；采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.16 | 软件许可 |  | ★ | 可以安装无数台电脑进行测试分析，没有license、加密狗等限制。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.17 | 远程控制 |  | ▲ | 提供三种基本的操作模式（1:1模式、X：1模式、1：X模式)，测试系统支持远程控制功能，通过上位机可以对下位机各子系统进行远程访问和设置，完成通道设置、量程选择、激励电压设置及灵敏度设置等操作，并可以指定实时上传的数据通道和采样率。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.18 | 编程运算 |  |  | 在线和离线数学运算和滤波功能，包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）；通过此功能可任意创建虚拟通道，把采集到的信号通过调理通过模拟输出通道进行输出。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.19 | 自定义显示界面 |  |  | 可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、轨迹图、耐奎斯特图、波德图等各种显示仪表。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.20 | 信号同步 |  | ▲ | 支持同步模拟信号，视频信号、支持同步读取CAN数据流或者把采集数据的统计值通过CAN总线实时输出、完美同步模拟、数字、计数器、GPS、视频等信号数据。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.21 | 滤波器功能 |  |  | 实现IIR、FIR、微分、二次微分、积分、二次积分、FFT滤波等功能；可在采集过程中和数据处理时通过AB 光标统计区间内最大值、最小值、平均值、有效值、频率、斜率等。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.22 | 数据格式 |  | ★ | Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.23 | 三维谱阵分析 |  |  | 支持窗函数（汉宁窗、汉明窗、矩形窗等），支持幅值谱（幅值、有效值，有效值平方）、功率谱密度，功率谱密度（TISA、MSA、SSA）频谱等；支持重叠计算,三维谱阵分析：可以设置块大小、FFT点数、重叠率计算、加窗等。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.24 | 动态应力应变测试分析 |  |  | 支持全桥、半桥、1／4桥动态应变应力测试，支持 3, 4, 5, 6 线制桥路接法，支持各种应变花测量及分析；自动测量导线电阻并修正线阻引起的测量误差。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.25 | 非线性动特性参数识别和分析 |  | ▲ | 具有经验模态分解功能，具有NES（频域能量分解）模态分析功能，连接SIRIUSi进行工作模态、MIMO激振法，FRF实时显示振型、质量参数分析，具有MOV、MAC功能，支持希尔伯特变换和希尔伯特-黄变换，能够计算本征模态函数IMF的复数时间序列并保存，可方便显示结构全局动态特性曲线，包括峰值突变线和渐近线。能够方便的确定非线性特性发生的位置，阶次和频率等特性等。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.26 | 在线和离线频域分析统计功能 |  |  | 每个通道可以统计设定频段的总量（包括峰值、有效值），频段可任意设置，频谱谱线数可调且最大不小于64K，重叠率可调。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.27 | C++脚本编程功能 |  | ▲ | 软件内嵌有C++脚本，支持C++脚本编程功能。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.28 | 频综测试 |  | ★ | 适用于多功能频综测试，可以完成多种测试功能，可以完成信号功率、杂散、抑制、带宽、延时、插损、隔离度、相位噪声、噪声系数，变频测试等测试。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.29 | 扭振分析 |  |  | 提供扭振测试分析（时域，角域），监测所发生的角度变形，这可能导致的疲劳损伤，2)持自定义显示界面、支持输出如下参数：参考角[deg]、转速RPM[rpm]、旋转角[deg]、旋转速度[deg/s]、旋转加速度[w/s]、扭转角[deg]、扭转速度等。支持与其他信号同步工作：如模拟输入，CAN，GPS，视频等。支持阶次分析，可以得到基于阶次的相应分析结果。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.30 | 瞬态信号扑捉 |  |  | 提取出信号中的冲击波形，确定冲击信号准确的起始和终止时间与冲击峰值。 |  |  |  | 否 |  |
| 4.31 | 冲击响应谱分析（SRS） |  |  | 支持计算单自由度（SDOF）系统对于瞬态加速度输入（如冲击）的响应图谱。 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 数字示波器性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 通道 |  | ★ | 高精度采集通道：≥8个；兼容信号类型：电压/电流/电荷/IEPE，所有信号直接采集，不能外置调理。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 5.2 | 信号调理及控制 |  |  | 线性化，比例缩放，偏置补偿，增益调整，通过ControlChannel插件，可以直接控制模拟输出，并且可以在测量过程中实时设定输出值。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.3 | 支持功能 |  |  | 函数信号发生器，回放与输出模拟数据，独立信号调理放大器，放大器模拟输出，数学，数据回放等。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.4 | DAC类型与输出速率 |  | ▲ | DA位数≥24位；速率≥10MHz/S，带宽≥1MHz/s。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.5 | 集成度 |  | ★ | 须与16通道数据采集器集成为一个整体，不得外置。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.6 | CAN总线及通道接口 |  |  | CAN 总线：高速 CAN 2.0b 总线，1 Mbit/sec 数据速率，支持CCP、OBDII、J1939及 CAN 输出功能；接口：接口为标准BNC接口，每通道具有独立LED状态显示灯可实时显示通道连接状态。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.7 | 供电要求 |  |  | 供电：6~36V直流（有效的减少工频干扰），220V交流供电；温度范围：工作温度：-10~+50℃，存储温度：-40~+85℃。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.8 | 过压保护与隔离 |  |  | 过压保护：≥50 V；隔离电压：通道间及通道对地隔离电压≥500V。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.9 | 振动冲击要求 |  |  | 满足振动测试标准：正弦扫频（EN60068-2-6:2008）。随机振动（EN60721-3-2:1997-Class 2M2）和（MIL-STD-810D）；满足冲击测试标准：冲击测试（EN60068-2-27:2009）,半正弦冲击（EN60068-2-27:2009）和高冲击（EN60068-2-27:2009）；具有抗电磁兼容指标：须满足EN61326-1、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC 61010-1:2011相关标准；（须提供SIQ证书）。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.10 | 嵌入式数据采集软件功能 |  |  | 所有功能须在一个软件界面实现。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.11 | 操作界面 |  |  | 采集分析软件须具有中文、英文界面和说明。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.12 | 通道设置 |  | ★ | 每个通道可以根据不同信号，设置不同的采样率设置；直接输入目标采样率，软件自动调节倍数；采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.13 | 许可 |  | ★ | 可以安装无数台电脑进行测试分析，没有license、加密狗等限制。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.14 | 远程控制 |  | ▲ | 提供三种基本的操作模式（1:1模式、X：1模式、1：X模式)，测试系统支持远程控制功能，通过上位机可以对下位机各子系统进行远程访问和设置，完成通道设置、量程选择、激励电压设置及灵敏度设置等操作，并可以指定实时上传的数据通道和采样率。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.15 | 编程运算 |  |  | 在线和离线数学运算和滤波功能，包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）；通过此功能可任意创建虚拟通道，把采集到的信号通过调理通过模拟输出通道进行输出。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.16 | 自定义显示界面 |  |  | 可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、轨迹图、耐奎斯特图、波德图等各种显示仪表。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.17 | 信号同步 |  | ★ | 支持同步模拟信号，视频信号、支持同步读取CAN数据流或者把采集数据的统计值通过CAN总线实时输出、完美同步模拟、数字、计数器、GPS、视频等信号数据。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.18 | 滤波器功能 |  |  | 实现IIR、FIR、微分、二次微分、积分、二次积分、FFT滤波等功能；可在采集过程中和数据处理时通过AB 光标统计区间内最大值、最小值、平均值、有效值、频率、斜率等。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.19 | 数据格式 |  | ★ | Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.20 | 多通道函数发生器 |  |  | 用于生成正弦，方形，三角形，锯齿，噪声以及从文件中加载任意信号。 |  |  |  | 否 |  |
| 5.21 | 时域波形再现 |  | ★ | 最高52500线，400、800、1600、3300、7000、13000、26000、52500多档可选。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 16通道数据采集器性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 通道 |  | ★ | 高精度采集通道：≥16个；兼容信号类型：电压/电流/全桥应变/IEPE，所有信号直接采集，不能外置调理。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.2 | 输入量程 |  | ★ | 电压输入量程：±10V，±1V，±100mV，±10mV，程控可选；应变量程：1000mV/V，100mV/V，10mV/V，1mV/V，程控可选；恒流源激励：单极：0…24 V；双极 2…30 V，程控可选。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.3 | TEDS智能信号 |  |  | 智能信号：支持TEDS智能信号输入，并能进行TEDS芯片的读写操作。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.4 | 采样率及AD精度要求 |  | ★ | 采样率及带宽：不低于200KS/s每通道，带宽≥80KHz,各通道采样率独立可调；AD位数：≥双24位；各通道独立AD；动态范围：≥160dB。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.5 | 激励电压 |  |  | 传感器及桥路激励电压：0-24V单极性供电，2-30V双极性供电，每通道输出功率可达1W；输入阻抗：≤1MΩin parallel with 0.4nf。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.6 | CAN总线及通道接口 |  | ★ | CAN 总线：高速 CAN 2.0b 总线，1 Mbit/sec 数据速率，支持CCP、OBDII、J1939及 CAN 输出功能；接口：接口为标准BNC接口，每通道具有独立LED状态显示灯可实时显示通道连接状态。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.7 | 供电要求 |  |  | 供电：6~36V直流（有效的减少工频干扰），220V交流供电；温度范围：工作温度：-10~+50℃，存储温度：-40~+85℃。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.8 | 过压保护与隔离 |  |  | 过压保护：≥50 V；隔离电压：通道间及通道对地隔离电压≥500V。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.9 | 振动冲击要求 |  |  | 满足振动测试标准：正弦扫频（EN60068-2-6:2008）。随机振动（EN60721-3-2:1997-Class 2M2）和（MIL-STD-810D）；满足冲击测试标准：冲击测试（EN60068-2-27:2009）,半正弦冲击（EN60068-2-27:2009）和高冲击（EN60068-2-27:2009）；具有抗电磁兼容指标：须满足EN61326-1、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC 61010-1:2011相关标准；（须提供SIQ证书）。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.10 | 嵌入式数据采集软件功能 |  |  | 所有功能须在一个软件界面实现。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.11 | 操作界面C80:C90CC80:C90 |  |  | 每个通道可以根据不同信号，设置不同的采样率设置；直接输入目标采样率，软件自动调节倍数；采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.12 | 通道设置 |  | ★ | 可以安装无数台电脑进行测试分析，没有license、加密狗等限制。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.13 | 许可 |  | ★ | 提供三种基本的操作模式（1:1模式、X：1模式、1：X模式)，测试系统支持远程控制功能，通过上位机可以对下位机各子系统进行远程访问和设置，完成通道设置、量程选择、激励电压设置及灵敏度设置等操作，并可以指定实时上传的数据通道和采样率。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.14 | 远程控制 |  |  | 在线和离线数学运算和滤波功能，包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）；通过此功能可任意创建虚拟通道，把采集到的信号通过调理通过模拟输出通道进行输出。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.15 | 编程运算 |  |  | 可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、轨迹图、耐奎斯特图、波德图等各种显示仪表。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.16 | 自定义显示界面 |  |  | 支持同步模拟信号，视频信号、支持同步读取CAN数据流或者把采集数据的统计值通过CAN总线实时输出、完美同步模拟、数字、计数器、GPS、视频等信号数据。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.17 | 信号同步 |  |  | 实现IIR、FIR、微分、二次微分、积分、二次积分、FFT滤波等功能；可在采集过程中和数据处理时通过AB光标统计区间内最大值、最小值、平均值、有效值、频率、斜率等。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.18 | 滤波器功能 |  | ▲ | Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.19 | 数据格式 |  | ★ | 支持窗函数（汉宁窗、汉明窗、矩形窗等），支持幅值谱（幅值、有效值，有效值平方）、功率谱密度，功率谱密度（TISA、MSA、SSA）频谱等；支持重叠计算,三维谱阵分析：可以设置块大小、FFT点数、重叠率计算、加窗。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.20 | 三维谱阵分析 |  |  | 支持全桥、半桥、1／4桥动态应变应力测试，支持 3, 4, 5, 6 线制桥路接法，支持各种应变花测量及分析；自动测量导线电阻并修正线阻引起的测量误差。 |  |  |  | 否 |  |
| 6.21 | 动态应力应变测试分析 |  |  | 每个通道可以根据不同信号，设置不同的采样率设置；直接输入目标采样率，软件自动调节倍数；采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 数据记录触发器性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | AD位数 |  | ▲ | ≥双24位。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 7.2 | 记录频率及带宽 |  | ▲ | 记录频率≮100MH每通道，带宽10Mhz。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.3 | 接口及协议 |  | ★ | 机箱内置CAN2.0总线接口，支持 CAN传感器，CAN2.0b通讯，支持OBDII, J1939协议。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.4 | 滤波 |  |  | 自带抗混叠滤波器。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.5 | 输入模式 |  | ★ | 充电、电压、电荷、IEPE,所有信号直接采集，不能外置调理。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.6 | 兼容性 |  |  | 须匹配16通道数据采集器使用，满足其通信协议，接口等。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.7 | 供电 |  |  | 6~36V直流（有效的减少工频干扰），220V交流供电。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.8 | 嵌入式记录软件 |  |  | 所有功能须在一个软件界面实现。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.9 | 操作界面 |  |  | 采集分析软件须具有中文、英文界面和说明。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.10 | 许可 |  |  | 可以安装无数台电脑进行测试分析，没有license、加密狗等限制。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.11 | 远程控制 |  |  | 提供三种基本的操作模式（1:1模式、X：1模式、1：X模式)，测试系统支持远程控制功能，通过上位机可以对下位机各子系统进行远程访问和设置，完成通道设置、量程选择、激励电压设置及灵敏度设置等操作，并可以指定实时上传的数据通道和采样率。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.12 | 自定义显示界面 |  |  | 可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、轨迹图、耐奎斯特图、波德图等各种显示仪表。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.13 | 信号同步 |  |  | 支持同步记录模拟信号，视频信号、支持同步读取CAN数据流或者把采集数据的统计值通过CAN总线实时输出、完美同步模拟、数字、计数器、GPS、视频等信号数据。 |  |  |  | 否 |  |
| 7.14 | 数据格式 |  | ★ | Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 电荷放大器性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电荷输入 |  |  | 不少于±100 000pC,内置有多个档位可选。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.2 | 电荷档位 |  | ★ | 须包含±50 000pC, ±20 000pC, ±10 000pC, ±5000pC, ±2000pC, ±1000 pC。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8.3 | 增益 |  |  | 最小×0.1（-20dB）；最大×10000（80dB）。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.4 | 采样率及AD精度要求 |  |  | 每通道采样率1M，24位分辨率。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.5 | 滤波及隔离 |  |  | 过压保护：≥50 V；隔离电压：通道间及通道对地隔离电压≥500V；，可调节滤波器。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.6 | 输入模式 |  |  | 充电、电压、IEPE,所有信号直接采集，不能外置调理。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.7 | 耦合 |  |  | 输入耦合直流或交流（0.1 Hz、1 Hz、10 Hz 或 100 Hz）,电荷耦合0.01 Hz 至 100Hz，电荷传感器自检。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.8 | 电压范围与IEPE激励 |  |  | ±10 V 至 0.1 V，7 个量程可选，4、8 或 12 mA。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.9 | 兼容性 |  |  | 须匹配动态信号分析仪使用，满足其通信协议，接口等。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.10 | 软件 |  |  | 含嵌入式数据采集软件。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.11 | 操作界面 |  |  | 采集分析软件须具有中文、英文界面和说明。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.12 | 通道设置 |  | ★ | 每个通道可以根据不同信号，设置不同的采样率设置；直接输入目标采样率，软件自动调节倍数；采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8.13 | 许可 |  | ★ | 可以安装无数台电脑进行测试分析，没有license、加密狗等限制。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8.14 | 远程控制 |  |  | 提供三种基本的操作模式（1:1模式、X：1模式、1：X模式)，测试系统支持远程控制功能，通过上位机可以对下位机各子系统进行远程访问和设置，完成通道设置、量程选择、激励电压设置及灵敏度设置等操作，并可以指定实时上传的数据通道和采样率。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.15 | 编程运算 |  |  | 在线和离线数学运算和滤波功能，包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）；通过此功能可任意创建虚拟通道，把采集到的信号通过调理通过模拟输出通道进行输出。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.16 | 自定义显示界面 |  |  | 可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、轨迹图、耐奎斯特图、波德图等各种显示仪表。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.17 | 信号同步 |  |  | CAN，OBDII，J1939，FlexRay，XCP / CCP，视频等可以同步采集。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.18 | 滤波器功能 |  |  | 实现IIR、FIR、微分、二次微分、积分、二次积分、FFT滤波等功能；可在采集过程中和数据处理时通过AB 光标统计区间内最大值、最小值、平均值、有效值、频率、斜率等。 |  |  |  | 否 |  |
| 8.19 | 数据格式 |  | ★ | Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年，保修期内开机率不低于50%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供≥5天的现场使用培训和工程师培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内），维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | √综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |