## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3336 |  | 项目名称 | 急诊智能输液系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 专利证书 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3336 |  | 项目名称 | 急诊智能输液系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 23 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于集中输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的分析和储存 |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 | 资质认证 |  | ▲ | 注射泵、输液泵、输液信息采集系统分别具备三类NMPA(CFDA) |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 输液信息采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 输注比例 |  | ★ | 2：4 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 联机功能 |  | ▲ | 多通道输液工作站可实现≥2个任意输注泵模块之间具备并连中继功能，并且可以2个泵之间进行循环级联输液，能够无缝连续输液 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 数据管理 |  |  | 修改工作站内任何一个单泵的病人信息、音量设置、显示设置等，工作站及其他泵内信息无需其他操作即刻被同步修改 |  |  | 否 |  |
| 6 | 防水防尘等级 |  |  | ≥IP33 |  |  | 否 |  |
| 注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 速率范围 |  | ▲ | （0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 最大允许误差 |  | ▲ | ≤±1.9% |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 9 | 显示屏 |  | ★ | ≥3.5英寸，彩色电容触摸屏，支持上下左右滑动 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 累积量统计 |  |  | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  |  | 否 |  |
| 11 | 软硬极限 |  |  | 能够根据药物类型设置流量上下软硬限值 |  |  | 否 |  |
| 12 | 使用多种规格注射器（ml） |  | ▲ | 至少包含1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 重量 |  | ★ | ≤1.85kg |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 压力报警阈值 |  |  | ≥14档可调 |  |  | 否 |  |
| 15 | 重启输液功能 |  | ▲ | 具备阻塞后自动重启输液功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 气泡检测 |  | ▲ | 具备双超声气泡检测 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 防水防尘 |  |  | ≥IP33 |  |  | 否 |  |
| 18 | 感控设计 |  |  | 泵体两侧无导轨设计 |  |  | 否 |  |
| 19 | 注射器安装方式 |  | ★ | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 储存 |  |  | ≥3500条历史记录 |  |  | 否 |  |
| 输液泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 输血功能 |  | ▲ | 支持输血（提供产品注册证证明文件） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 流量范围 |  | ▲ | （0.1-2300）ml/h |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 最大允许误差 |  |  | ≤±5% |  |  | 是 |  |
| 24 | 阻塞压力报警阈值 |  |  | 最低可设置75mmHg |  |  | 否 |  |
| 25 | 支持肠内营养 |  | ▲ | 支持肠内营养（提供产品注册证证明文件） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 压力报警阈值 |  |  | ≥14档可调 |  |  | 否 |  |
| 27 | 气泡检测 |  | ▲ | 单个气泡检测最小值≤20μL |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 28 | 超声探头 |  | ▲ | 具备双超声气泡检测 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 29 | 防水防尘 |  |  | ≥IP33 |  |  | 否 |  |
| 30 | 感控设计 |  |  | 泵体两侧无导轨设计 |  |  | 否 |  |
| 31 | 防水膜 |  | ▲ | 泵片具有防水膜，防止液体进入泵体 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 32 | 重启输液功能 |  | ▲ | 具备阻塞后自动重启输液功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 33 | 空瓶报警 |  | ▲ | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 34 | 储存 |  | ▲ | ≥3500条历史记录 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 35 | 报警及安全指标 |  |  | 工作站具有声、光及闪动符号报警功能 |  |  | 否 |  |
| 36 | 配置要求 |  | ★ | 1套中央站，4套泵站 每套泵站包含：2台输液泵，4台注射泵 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 37 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥总数的20%（3项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的20%（6项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |