## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1318 |  | 项目名称 | 床旁连续性血液净化设备 | 预算及最高限价 （万元） |  | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤3小时，维修到达现场时间≤72小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1318 |  | 项目名称 | 床旁连续性血液净化设备 | 预算及最高限价 （万元） |  | 70 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于危重症患者急性、慢性肾功能不全等疾病的替代治疗、体外血液净化，去除血液组分的补充，治疗脓毒症和感染性休克患者、设备具有成人和儿童治疗模式. |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 屏幕显示 |  | ★ | 中文操作界面，图文显示操作指引 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | CRRT治疗模式 |  | ★ | 至少具备CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF、HP |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 血浆治疗模式 |  | ▲ | 包括但不限于TPE或PE、DFPP、PA、PDF、血浆灌流（PP）、CPFA |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 室容量式反馈控制系统 |  | ▲ | 具备，每3min自检一次流量，不受外部因素影响 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 报警功能 |  |  | 具有声光报警、气泡监测报警、漏血监测报警、加温器温度报警功能 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 泵数 |  |  | ≥5个 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 加热方式 |  | ★ | 设备一体式加温设计，通过置换液加温（非血液） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 |  | 置换液加温 |  |  | 在（30-39）℃内 |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 耗材安装 |  | ★ | 管路滤器可拆分，可扩展更多治疗模式 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 |  | 压力检测功能 |  |  | 具有检测动脉压力、静脉压力、滤器前压力（外部压）、滤出液压力（滤过压）、跨膜压TMP |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 血液泵手动手柄 |  | ▲ | 具备，可在停电时使用； |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 |  | 血流速度 |  |  | ≥250ml/min； |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 置换液 |  |  | ≥（0-3000）ml/h； |  |  | 是 |  |
| 16 |  | 透析液 |  |  | ≥（0-4000）ml/h； |  |  | 是 |  |
| 17 |  | 秤 |  | ★ | ≥2个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 |  | 自定义设置模式 |  | ▲ | 具备，可任意组合泵并进行联动治疗； |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 |  | 动脉压检测范围 |  |  | ≥（-200mmHg～+350mmHg） |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 静脉压检测范围 |  |  | ≥（-200mmHg～+350mmHg） |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 滤器前压力 |  |  | ≥（-200mmHg～+350mmHg） |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 滤过液压力 |  |  | ≥（-200mmHg～+350mmHg） |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 采血负压 |  | ▲ | ≥-200mmHg-+0mmHg； |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 |  | 肝素泵抗凝模式 |  |  | 具备，连续模式：（0.5～15）ml/h 可调 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 设备存储病例功能 |  |  | 具备，手写储存电子病历数量≥8页，具备可以调阅及下载病人治疗数据功能 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 肾剂量计算器 |  | ▲ | 具备肾剂量计算器，无需人工计算肾剂量 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 |  | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 28 |  | 配置要求1 |  | ★ | 一体化主机1台，防尘罩1个，配套耗材2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的20%（4项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目编号 | 2024-JQ06-W1318 |  | 项目名称 | 床旁连续性血液净化设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血液过滤管路及附件 | 管路 | 150 | 套 | 30 | 无 |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。