## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 |  | / |  |  | 项目名称 | 直读式可报警个人辐射剂量计 | 最高限价（万元） | 60
编号
需求部门 |  | / |  |  | 联系人 | / | 联系方式 | /
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于对个人剂量和个人剂量率进行监测，可测量X、γ和硬β射线 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 能量响应范围 |  |  | 30KeV至3MeV |  |  |  | 否
3 | 测量范围 |  |  | 0.01μSv/h至1000mSv/h |  |  |  | 是
4 | 累计剂量量程 |  |  | 0.01μSv-999Sv |  |  |  | 是
5 | 工作温度 |  |  | -30至50℃ |  |  |  | 是
6 | 报警功能 |  |  | 可自行设定报警阈值、在声光报警下至少工作1小时 |  |  |  | 否
7 | 显示功能 |  |  | 背光屏幕，夜间可视，可同时显示剂量率及累计剂量 |  |  |  | 否
8 | 防护等级 |  |  | ≥IP65 |  |  |  | 是 | 提供合法资质第三方检测报告证明
9 | 相对固有误差 |  |  | 不高于±20% |  |  |  | 否
10 | 连续工作时间 |  |  | 正常本底待机条件下连续工作时间不少于15天 |  |  |  | 否
11 | 配置要求1 |  | ★ | 直读式可报警个人辐射剂量计主机150个。具有独立完整包装，外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
7 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | √公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | “无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
4 | 样品评审 |  | 不组织样品评审
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表；
2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，
有连续区间的按照区间划分等次；
3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：
“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，
评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行；
6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题；
7.经济要求不接受企业负偏离；
8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。