## 商务和技术要求

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5034 |  | 项目名称 | 胸阻抗断层成像仪 | 项目预算及最高限价（万元） | 98 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5034 |  | 项目名称 | 胸阻抗断层成像仪 | 项目预算及最高限价（万元） | 98 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 应用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像，持续生成肺功能横截面图，可持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息。可用于机械通气、无创通气、高流速氧疗和自主呼吸的患者。 |  |  | 注册证、使用手册 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | CFDA和CE认证 |  |  | 注册证、CE认证 |
| 3 | 显示屏 |  | ★ | 触摸彩色显示屏≥17英寸，分辨率≥(1440x900)像素，对比度≥(500:1)，可上下左右旋转调节，可视角度≥130° |  |  | 使用手册、技术白皮书、检测报告、彩页 |
| 4 | 端口 |  | ★ | 含电缆端口与测试接头EIT模块，可用于设备自检 |  |  | 使用手册、技术白皮书、检测报告、彩页 |
| 5 | 数据共享 |  | ▲ | 胸阻抗断层成像仪与科室现有呼吸机数据互联互通 |  |  | 使用手册、技术白皮书、检测报告、彩页 |
| 6 | 推车 |  |  | 具备 |  |  |  |
| 7 | 电极缚带 |  | ▲ | 电极缚带多种型号可选，适用于胸围≥(70~150)mm患者；电极缚带包含电 极≥16 |  |  | 使用手册、技术白皮书、检测报告、彩页 |
| 8 | 电极缚带材质 |  |  | 硅胶 |  |  |  |
| 9 | 胸部电缆 |  |  | 胸部电缆多种型号可选，适用于胸围≥(70~150)mm患者；胸部电缆包含电极按扣与胸部缚带一致，参比电极按扣≥1 |  |  |  |
| 10 | 呼气末肺容积监测 |  |  | 可显示呼气末肺容量短期变化的区域信息 |  |  |  |
| 11 | 呼气末电阻抗波形记录时间 |  |  | ≥120m |  |  |  |
| 12 | 呼气末电阻抗比较分析 |  |  | 可选择任意两个时刻进行比较 |  |  |  |
| 13 | 呼气末电阻抗的差值图 |  |  | 可通过差值图像形式表现两个时刻呼气末电阻抗 |  |  |  |
| 14 | 肺部横截面电阻抗图像显示 |  |  | 实时横截面电阻抗动态图像，横截面电阻抗状态图像，实时电阻抗波形，信 息数值化显示，信息趋势化显示 |  |  |  |
| 15 | 图像采样率 |  |  | ≥50Hz |  |  |  |
| 16 | 数据处理软件 |  |  | 患者信息录入，患者数据记录，事件标记功能，数据回顾功能，文件夹管理，滤波器设置，切点频率设置，手动调节功能 |  |  |  |
| 17 | 数据传输 |  |  | 具备USB接口、RS232接口 |  |  |  |
| 18 | 软件 |  | ▲ | 提供离线分析软件(设备内数据可下载至PC端进行分析) |  |  | 使用手册、技术白皮书、检测报告、彩页 |
| 19 | 电池 |  |  | 含主电源与内置电池，电池使用时间≥5分钟 |  |  |  |
| 20 | 主机 |  | ★ | 1套 |  |  | 企业承诺 |
| 21 | 台车 |  | ★ | 1辆 |  |  | 企业承诺 |
| 22 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |  |
| 2 | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |