## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 带腹内压监测尿动力仪 | 最高限价（万元） | 230
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 持续动态监测腹内压，监测每小时尿量及24小时尿量 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
2 | 资质认证 | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕尺寸 | ▲ | 屏幕尺寸≥3英寸 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.2 | 机器重量 |  | 整机重量≤1.2kg |  |  | 否
3.3 | 固定方式 | ▲ | 可固定于床旁或固定于独立支架 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.4 | 操作模式 |  | 物理按键模式 |  |  | 否
3.5 | 检查项目 | ▲ | 可实时进行膀胱压力、尿量、尿流率、排尿点压力 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.6 | 功能1 | ▲ | 可持续动态监测、实时显示腹腔内压力并绘制趋势图，膀胱压力测量范围（0-200）cmH2O，测量精度≤±2% |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.7 | 功能2 |  | 可持续动态监测每小时尿量及24小时尿量，有多尿、少尿、无尿提示功能。测量范围≥（0-2000）ml，测量精度≤±2% |  |  | 否
3.8 | 功能3 | ▲ | 内含直肠测压模块，具有直肠测压功能。测量范围≥（0-200）cmH2O，测量精度≤±2% |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.9 | 电源模式 |  | 内置独立锂电池电源，电压≤8V，独立工作时间≥8小时，充电时间≤4小时 |  |  | 否
3.10 | 模式选择 |  | 设备具有通畅模式、定时模式、定压模式、定时定压模式、尿潴留模式、分段定压模式等至少6种以上模式可选择 |  |  | 否
3.11 | 模式功能 |  | 分段定压模式，可对五个不同膀胱压力下对应的五个不同膀胱容量，绘制膀胱的压力容积趋势图，监测膀胱的顺应性，辅助医生判断膀胱储排尿功能是否正常 |  |  | 否
3.12 | 调节范围 |  | 定时模式调节范围≥（0.1-8）小时，最小调节尺度不低于0.1小时 |  |  | 否
3.13 | 可绘制曲线图 | ▲ | 设备可根据测量数据，绘制膀胱容积—压力关系趋势图 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
4 | 配置要求 | ★ | 主机10台，支架10套，电池10块 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | ※配套耗材 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及
| （试剂）要求 | [5 empty] | 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | ※产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | ※售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | ※售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | ※售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | ※售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 |  |  | 是 | 企业承诺
（响应时间）
9 | ※备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | ※保密要求 | ★ | 无 |  |  | 否 | 保密资质
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺