### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | ※产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | ※售后服务1（质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | ※售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | ※售后服务3（质保） | ★ | 提供使用培训和工程师原厂培训 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | ※售后服务4 | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | ※备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | ※专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | ※物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 主要用于耳鼻喉科临床常规听力检查，具备纯音气导测听、骨导测听、言语测听、高频测听、儿童行为测听、耳鸣诊断评估等，为听力障碍等疾病诊断提供精准的依据和参考 |  | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 注册证及相关证明材料 |
| 3 | 纯音听力测试 | ★ | 具备气导测试、骨导测试、高频测试、声场测试 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 4 | 气导耳机及特异性噪音刺激频率 |  | ≥（125-12,500）Hz |  |  |
| 5 | 插入式耳机标准频率( |  | ≥（125-8,000）Hz |  |  |
| 6 | 高频耳机标准频率 | ▲ | ≥（125-20,000）Hz |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 7 | 骨导耳机 |  | ≥（125-20,000）Hz |  |  |
| 8 | 刺激类型 | ▲ | 纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、特异性噪音、脉冲特异性噪音噪音 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 9 | 测试频率解析度 | ▲ | 最大解析度为≤2Hz |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 10 | 测试声强解析度 |  | 最小步进为≤2dB |  |  |
| 11 | 测试精度 | ▲ | 测试精度≤0.05% |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 12 | 输出端口 | ▲ | 气导：≥2组；骨导：≥2组 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 13 | 内置功率放大器功率 |  | ≥35W |  |  |
| 14 | 言语测试模块 |  | 内置中文言语测试材料，可做言语察觉阈、言语接受阈、言语识别率、言语舒适阈、字母识别率、不舒适阈等、自动测试分析系统 |  |  |
| 15 | 耳鸣评估模块 | ▲ | 具备耳鸣评估问卷、音调匹配、响度匹配、最小掩蔽级差（MML）及残余抑制（RI）功能 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 16 | 特殊测试功能 | ▲ | 具备SISI短增量敏感试验、Stenger伪聋测试、ABLB双耳响度平衡测试、TEN、TEST、SAL、Tone Decay音衰变测试功能 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 17 | VRA儿童行为测听模块 | ▲ | 具有7个月~2.5周岁小儿视觉强化测听功能 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 18 | 声场频率范围（VRA） |  | ≥（125-8000）Hz |  |  |
| 19 | 最大测试声强（VRA） |  | ≥105dB （SPL） |  |  |
| 20 | 最大功率（VRA） |  | ≤90W |  |  |
| 21 | 扬声器输入阻抗（VRA） |  | ≤8欧姆 |  |  |
| 22 | 免费开放与耳鼻喉检查信息系统或医院His系统之间对接的端口 | ▲ | 具备 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 23 | 操作方式 |  | 支持计算机操作和主机控制面板操作两种方式 |  |  |
| 24 | 报告系统 |  | ≥50余种测试报告可选，也可自定义报告模板 |  |  |
| 25 | 硬件（配置要求） | ★ | 主机1套（含中文操作面板）、气导耳机1套、骨导耳机1套、高频耳机1套、应答器1套、对讲系统及助理对讲系统各1套、图文工作站一套、国产彩色打印机一台、VRA儿童测试系统1套 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 26 | 软件（配置要求） | ★ | Windows7中文操作系统（内置纯音模块、言语测试模块、耳鸣评估测试模块、特殊测试模块等）1套，校准系统软件1套 |  | 彩页或白皮书或企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥21项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |