采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 人工头模拟器 | 最高限价（万元） | 52.00 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | *用于耳机、助听器和听力保护器等听力设备的原位电声学测试。* | | | | *否* | *技术白皮书* |
| 2 | 标准规范 | ★ | *满足IEC 60318-7国际标准* | | | | *否* | *彩页* |
| 3 | 技术指标1 |  |  | | | |  |  |
| 3.1 | 人工耳声学参数 |  |  | | | |  |  |
| 3.1.1 | 频率测量范围 | ★ | 至少覆盖：10Hz - 20kHz； | | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.2 | 声压级测量范围 | ▲ | 至少覆盖：50dB - 160dB； | | | | *否* | *彩页* |
| 3.2 | 人工耳几何参数 | ★ | 符合 ITU-T REC.P.58 和IEC 60318-7标准 | | | | *否* | *彩页* |
| 3.3 | 人工嘴声学参数 |  |  | | | |  |  |
| 3.3.1 | 中低频段声压级 | ★ | 嘴参考点处，正弦信号输出在200Hz-6kHz频率范围，至少达到100 dBSPL； | | | | *否* | *彩页* |
| 3.3.2 | 全频段声压级 | ▲ | 嘴参考点处，正弦信号输出在100 Hz-16 kHz频率范围，至少达到95 dBSPL； | | | | *否* | *彩页* |
| 3.3.3 | 谐波失真 | ★ | 嘴参考点处，94 dBSPL正弦信号输出时的谐波失真：在250 Hz-8KHz频率范围，不大于1.5%； | | | | *否* | *彩页* |
| 4 | 配置要求1 | ★ | *主机（1台）、20米延长线（两条）。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 验收标准方法 | ★ | *具有省级及以上计量部门提供的计量溯源证书* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | *合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | *签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | *验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | *按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1  （质保） | ★ | *保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。* | | | | *否* | *原厂授权（企业承诺）* |
| 6 | 售后服务2  （质保） | ★ | *保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3  （质保） | ★ | *提供不少于3人次、6天的工程师维修培训。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | *维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | *由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 10 | 专用工具 | ★ | *描述应提供的配套专修工具和使用工具。* | | | | *否* | *企业承诺* |
| 采购实施建议 | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | ☑ 公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | |
| 2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 ☑经评审的最低价法 | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |