### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | ※产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | ※售后服务1（质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或者企业承诺 |
| 6 | ※售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | ※售后服务3（质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | ※售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于患者评价血管内皮功能 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3 | 显示功能 |  | 血管横截面、纵截面、彩色血流图、实时显示血管直径、实时显示血管内径变化率、显示扩张状态血管内径最大值 | 否 |  |
| 4 | 软件功能 |  | 自动对焦，自动追踪、调整并锁定至超声波图像内的靶位置 | 否 |  |
| 5 | 测量功能 |  | 全自动测量并显示静息状态下肱动脉血管内径，自动释放后进行测量，显示最大血管内径值，自动计算FMD（%）值 | 否 |  |
| 6 | 探头微调控制器 |  | 具备 | 否 |  |
| 7 | 血管时间变化趋势图 |  | 具备 | 否 |  |
| 8 | 自动测量 |  | 血管扩张最大值所需时间、血管内径最大时间点、血流最大时间点、血流增大率 | 否 |  |
| 9 | 血管内径扩张率（FMD）检测 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 血管内径扩张时间变化曲线图 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 可手动测量血管内径 |  | 具备 | 否 |  |
| 12 | 肱动脉内中膜厚度（bIMT）测量功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 13 | 血管扩张变化 |  | 具备可回放功能 | 否 |  |
| 14 | 对焦模式 |  | 数字对焦 | 否 |  |
| 15 | 彩色液晶触摸屏 |  | ≥10英寸 | 否 |  |
| 16 | 超声波频率 |  | 10MHz±1% | 否 |  |
| 17 | 软件兼容性 |  | HIS系统、符合三高共管-Connection/慢病深管-Connection标准等相关系统连接； | 否 |  |
| 18 | 配置要求（包含但不限于） | ★ | 主机1台、可移动台车1辆、探头1个 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |