### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同，物资到货（服务完成）验收后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于4人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中

技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 满足细胞培养实时观察及条件质控，用于细胞单色及多色荧光分析，可进行细胞计数，细胞药理分析，细胞毒性分析，免疫细胞杀伤和血管新生研究等活细胞相关实验。 |  | 否 | 说明书 |
| 2 | 荧光通道 | ★ | 至少配置三色荧光通道（蓝、绿、红）及明场通道。 |  | 否 | 说明书 |
| 3 | 激发光源及发射波长 | ▲ | 蓝色荧光通道：激发光波长范围不小于350nm，不大于430nm，发射光波长范围不小于407nm，不大于497nm； 绿色荧光通道：激发光波长范围不小于426nm，不大于506nm，发射光波长范围不小于475nm，不大于575nm； 红色荧光通道: 激发光波长范围不小于475nm，不大于575nm，发射光波长范围不小于580nm。 |  | 否 | 说明书 |
| 4 | 成像模式 | ★ | 具有明场，相差等多种成像模式，可同时进行四个通道的延时成像（明场通道以及三色荧光），在延时成像过程中自动化对焦保证样品最佳拍摄层面，相差自动切换，能稳定获得高清晰图像。 |  | 否 | 说明书 |
| 5 | 物镜 | ★ | 至少配置4X，10X，20X，3个不同倍率的物镜，且物镜可自动切换。 |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 转盘 | ★ | 至少可以保证3个物镜同时在位，且可自动切换物镜，无需手动更换物镜。 |  | 否 | 说明书 |
| 7 | 载物台 | ★ | 以电磁感应驱动方式驱动载物台移动， X-Y全自动位移，Z轴自动聚焦，保证极微小精密的驱动位移和精确的准确度。 |  | 否 | 说明书 |
| 8 | 样本类型 | ▲ | 支持多孔板：包含6，12，24，48，96，384；各种培养皿；以及T25，T75培养瓶，微流芯片等。 |  | 否 | 说明书 |
| 9 | 培养箱灭菌规格 | ▲ | 箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，环境通过HPA灭菌效果认证。 |  | 否 | 认证报告 |
| 10 | 培养箱箱体涂层 | ▲ | 箱体外表面具有抗菌涂层，可有效抑制细菌滋生。 |  | 否 | 检测报告 |
| 11 | 信号采集及处理 |  | 支持多色通道同时采集，包含明场，相差，以及RGB三色。可自动计算荧光细胞数目、荧光强度、每个细胞荧光强度、荧光面积。 |  | 否 |  |
| 12 | 操作界面 | ▲ | 操作界面简单，可包含中文或英文界面或引导式软件界面。可自由选点，选区域，或整孔扫描，方便实验人员分析及处理数据，且软件支持离线数据分析。 |  | 否 | 说明书 |
| 13 | 数据存储及转移 | ▲ | 实验数据可保存于一体机的硬盘内，或转移至外接硬盘或任意闪存盘和刻录DVD；可使用外接硬盘保存和输出数据。 |  | 否 |  |
| 14 | 图像观察 |  | 可任意选择观察视野，对于多孔板可单独设置每孔，每孔可任意选择样品观察区域，实时观察视野的数量和位置没有限制，监控软件对所选观察区域位置能有记忆功能。 |  | 否 |  |
| 15 | 图像处理 |  | 监控软件含预扫、智能拼接等功能，可同时演示多组实验的动态影像。 |  | 否 |  |
| 16 | 自动聚焦 | ▲ | 可实现智能化图像捕获分析，能够基于图像和激光自动聚焦来调整合适的LED 强度和曝光强度 |  | 否 | 说明书 |
| 17 | 像素 |  | 科研级相机，像素≥500万像。 |  | 否 |  |
| 18 | 培养箱体积 |  | 培养箱体积≥240升。 |  | 否 |  |
| 19 | 温湿度控制 |  | 培养箱内具有控制器，智能调控。 |  | 否 | 说明书 |
| 20 | 配置要求1 | ★ | 主机一台（包含一体化触摸显示屏），存储设备，二氧化碳培养模块。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 配置要求2 | ★ | 分析软件工作站及配套软件一套。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 配置要求3 | ▲ | 主机适配器，电源线，数据连接线等附件。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 综合实力1 | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 综合实力2 | ▲ | 描述产品生产企业规模（厂房面积和与产品相匹配的生产设备数量说明书）。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |