### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 |  |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 非接触式测量人眼的眼轴长度，角膜曲率和前房深度以及角膜直径和对拟植入眼内人工晶体的度数计算 |  | 否 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | NMPA认证 | ★ | 具备 |  |  | 注册证 |
| 2.2 | FDA认证或CE认证 | ▲ | 具备 |  |  | 证书 |
| 3 | 测量原理 |  | 部分相干干涉技术原理 |  | 否 |  |
| 4 | 测量方式 | ★ | 非接触式 |  | 否 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 5 | 波长 |  | ≥830nm |  | 是 |  |
| 6 | 眼轴长度测量范围与精度 | ▲ | ≥14～38mm；精度≤0.01mm |  | 是 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 7 | 角膜曲率半径范围与精度 |  | ≥5～10mm；精度≤0.01mm |  | 是 |  |
| 8 | 前房深度测量范围与精度 |  | ≥1.5～6.5mm；精度≤0.01mm |  | 是 |  |
| 9 | 白到白距离测量范围与精度 |  | ≥8～16mm；精度≤0.1mm |  | 是 |  |
| 10 | 眼轴长度测量分析软件 |  | 组合信号处理分析技术 |  | 否 |  |
| 11 | 角膜曲率测量技术 | ▲ | 远心光学技术 |  | 否 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 12 | 测量模式 |  | 可自动/手动测量切换，且左右眼可自动识别 |  | 否 |  |
| 13 | 晶体常规计算方式 |  | SKR II、SRK T、Holladay、HofferQ、Haigis |  | 否 |  |
| 14 | 晶体计算公式 | ▲ | 机器自带屈光术后（LASIL/PRK/LASEK)人工晶体计算公式Haigis-L、及Holliday2公式 |  | 否 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 15 | 数据传输 | ▲ | 可升级手术导航采集系统，配合白内障手术导航应用 |  | 否 | 彩页 白皮书 说明书 |
| 16 | 配置要求 | ★ | 主机1台、升降台1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |