### 一、商务要求要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

### （一）经济要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 专利证书 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于门诊常规检查及治疗，如鼻腔与咽喉喷药、分泌物及耳部耵聍的吸引、间接喉镜检查等 |  | 是 | 产品说明书（规格书） |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 |  | 否 | 证书复印件 |
| 3 | 治疗台材质 |  | 治疗台材质需采用主体不锈钢，人工大理石台面 |  | 否 |  |
| 4 | 治疗台规格 |  | 治疗台规格（L）(1300～1400) mm ×（W）：(550～650) mm，带一体式书写台 |  | 否 |  |
| 5 | 正压系统 |  | 正压系统需在压力≤0.15MP自动运行充气，≥0.5MP时自动停止、停止状态可正常工作 |  | 否 |  |
| 6 | 自动储气功能 | ▲ | 正压系统需具有自动储气装置 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 喷枪 | ▲ | 需具有喷枪≥4支（至少3支鼻用，1支喉用），提起即用、无需插拔，喷枪头与手柄底座采用快插拔连接方式 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 保护套 | ▲ | 喷枪药液瓶具有不锈钢保护套 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 正压管路 |  | 正压管路需采用隐藏式设计 |  | 否 |  |
| 10 | 可拆卸中芯 | ▲ | 喷枪嘴管具有可拆卸中芯，中芯内径0.3mm |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 负压系统 |  | 负压系统需为无油泵，免维护，流量为≥1.7cfm(2.98m³/h)； |  | 否 |  |
| 12 | 负压控制开关 |  | 负压控制开关为提起自动工作； |  | 否 |  |
| 13 | 控制面板 |  | 控制面板需采用密封触控式设计，防水防尘，带有声音和LED反馈提示； |  | 否 |  |
| 14 | 间接喉镜加热功能 |  | 需具备间接喉镜加热功能，加热按压开关与加热装置为一体式，具有防尘盖、按压打开 |  | 否 |  |
| 15 | 过滤装置 | ▲ | 吸引管路及排气口需具有过滤装置，负压排气管路采用中空纤维膜过滤器，最小可以过滤0.01 µm细菌 |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 污物收集主瓶 |  | 具有吸引污物收集主瓶1个(容≥3L)，具有滑扣锁紧密封防溢流阀盖；附瓶2（容量≥500cc) |  | 否 |  |
| 17 | 静音污物收纳盘 |  | 污物收集需具有静音污物收纳盘≥1个、污物收纳罐≥2个； |  | 否 |  |
| 18 | 咽鼓管吹张功能 |  | 具有咽鼓管吹张功能 |  | 否 |  |
| 19 | 听诊装置 |  | 具有配合咽鼓管吹张的听诊装置 |  | 否 |  |
| 20 | 反射灯支臂 |  | 反射灯支臂≥3关节，需为阻尼平衡支臂，支臂各关节处需具有锁定功能 |  | 否 |  |
| 21 | 器械收纳 |  | 器械收纳包括：器械收纳盘（附推拉卷帘式盖板）≥1个、储物罐≥5个、带旋转托盘的药液瓶≥13个、储物抽屉≥1个 |  | 否 |  |
| 22 | 低压电10V输出端子 |  | 需具有低压电10V输出端子1组，可用于眼震颤镜等外展设备的连接 |  | 否 |  |
| 23 | 电动患者椅 |  | 电动患者椅控制模式≥3种，电动升降行程≥200mm、电动背板倾斜85°~180°、旋转≥340°，180°水平，扶手360°旋转，上下及前后复位 |  | 否 |  |
| 24 | 医生座椅 |  | 医生痤椅需上个月有弧线形靠背，靠背可旋转至医生的侧方和前方给予支撑，高度调节范围(445～610)mm。 |  | 否 |  |
| 25 | LED光源 |  |  |  |  |  |
| 26 | 冷光源 | ▲ | 需为原装进口 |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 | 灯泡 |  | 灯泡为LED 灯泡 |  | 否 |  |
| 28 | 灯泡使用寿命 | ▲ | 单个灯泡使用寿命≥1万小时 |  | 否 | 企业承诺 |
| 29 | 色温 |  | 色温6000K±500K |  | 否 |  |
| 30 | 自动光源调节功能 | ▲ | 具备自动光源调节功能，连接摄像主机可根据应用需要，自动调整光源亮度 |  | 否 | 企业承诺 |
| 31 | LED双灯设计 |  | 具有LED双灯设计，即光源主机有2个光纤输出接口 |  | 否 |  |
| 32 | 感应保护功能 |  | 具有自感应保护功能，拔出光纤，自动切断灯泡电源 |  | 否 |  |
| 33 | 导光束 |  | 直径3.5mm，长度230cm |  | 否 |  |
| 34 | 4K宽屏液晶监视器 |  |  |  |  |  |
| 35 | 尺寸 |  | 屏幕尺寸31英寸 |  | 否 |  |
| 36 | 分辨率 | ★ | 分辨率4096X2304P，输出模式16：9 |  | 否 | 企业承诺 |
| 37 | 接口 | ▲ | 4X3G SDI数字接口 |  | 否 | 企业承诺 |
| 38 | 配置要求 | ★ | 治疗台×1、电动患者椅×1、医生椅×1、LED光源（含导光索）×1、4K宽屏液晶监视器×1 |  | 是 | 企业承诺 |
| ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |