## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购数量 |  | 20台 |  |  | 项目名称 | 除颤监护仪 | 最高限价（万元） | 80 |  | 20台
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
-1 | 基本要求 |  | ★ | 可对患者进行自动体外除颤治疗、手动异步体外除颤治疗、体外同步心脏复律治疗、体外起搏治疗，并具备心电、脉氧等生命体征监测功能。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
0 | 标准规范 |  | ★ | 具备 NMPA，FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证认证证书影印件
3.1 | 基础功能1 |  | ★ | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
3.2 | 基础功能2 |  | ▲ | 呼吸监护 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
4 | 除颤模式 |  | ★ | 具备手动同步与非同步除颤、同步复律，体外自动除颤（AED） |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
5 | 除颤波形 |  | ▲ | 双相波，具备自动阻抗补偿功能 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
6 | 能量范围 |  | ▲ | （0-360)J 档位≥20 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
7 | 自动除颤时间 |  |  | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s |  |  |  | 否
8 | 心电监测 |  | ★ | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
9 | 心电扫描监测 |  |  | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s，通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |  |  |  | 否
10 | 手动除颤调节 |  | ★ | 具备同步调节及非同步调节 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
11 | 体内电极板尺寸 |  |  | ≥3种 |  |  |  | 否
12 | AED除颤 |  |  | 提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |  |  |  | 否
13 | 界面显示 |  |  | 可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面，支持中文操作界面，支持病人接触状态和阻抗值实时显示 |  |  |  | 否
14 | 附加配置 |  |  | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示，配置监护功能：血氧饱和度、呼吸末二氧化碳 |  |  |  | 否
15 | 屏幕 |  |  | 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×600像素， |  |  |  | 否
16 | 总体重量 |  |  | ≤7kg |  |  |  | 否
17 | 起搏功能 |  |  | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |  |  |  | 否
18 | 起搏电流 |  |  | 至少包含：20ms：覆盖（10-200）mA 40ms：覆盖（10-140）mA |  |  |  | 否
19 | 电池 |  |  | 标配1块内置锂电池，可支持200J除颤≥200次。 |  |  |  | 否
20 | 报警 |  |  | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 |  |  |  | 否
21 | 记录需求 |  |  | 配置记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |  |  |  | 否
22 | 开机自检 |  |  | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量） |  |  |  | 否
23 | 接触显示 |  |  | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示 |  |  |  | 否
24 | 配置要求（每台） |  | ★ | 每台套主机*1，每台套除颤附件包≥1套，每台套心电导联线≥1套，每台套自动除颤连接线≥1套，每台套脉氧指夹≥1套，每台套除颤电极片≥2套，每台套打印纸≥2套， |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
25 | 配套耗材 （试剂）要求 |  |  | 无封闭耗材 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤36小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | R公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥ 2 项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥ 10 项，投标企业技术分值为0分
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次， 有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含： “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减， 评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。