## 商务和技术要求

### 一、 商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 是 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%,验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 血管内超声诊断仪 | 项目预算及最高限价 （万元） | 180 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 需能够清晰显示血管管壁的结构信息及斑块的形态学特征，精确地测量血管腔径及横截面积 |  | 否 | 技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA和FDA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 回撤功能 |  | 具备自动以及手动回撤模式，可测量回撤距离 |  | 否 |  |
| 4 | 支持心腔超声导管 | ▲ | 支持心腔超声导管，可开展心腔内影像诊断 |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 5 | 用于冠脉血管的超声导管 | ▲ | 支持≥35MHz机械旋转式超声导管技术，越大越优 |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 6 | 自动图像处理功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 7 | 面积测量 |  | 能够对图像的任意帧在主机上进行≥2次面积测量，越多越优 |  | 是 |  |
| 8 | 距离测量 | ▲ | 能够对图像的任意帧在主机上进行≥4次距离测量，越多越优 |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 9 | 控制面板 |  | 触摸屏式控制面板 |  | 否 |  |
| 10 | 动态回顾 |  | 具有图像动态回顾功能 |  | 否 |  |
| 11 | 测量功能 |  | 具备自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件 |  | 否 |  |
| 12 | 书签测量 |  | 具备，可在图像任意位置添加书签 |  | 否 |  |
| 13 | 管腔暗度调节模式 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 14 | 病例转换 |  | 主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑 |  | 否 |  |
| 15 | 用于冠脉血管的超声导管 | ▲ | 机械旋转式超声导管，频率≥60MHz时,轴向分辨率≤22μm |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 16 | 用于冠脉血管的超声导管 | ▲ | 机械旋转式超声导管，频率≥60MHz, 最大外廓≤3.1F，兼容≤5F指引导管 |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 17 | 配置要求 | ★ | 主机1台，≥19 英寸彩色显示器，驱动马达、热敏打印机各1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭 |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 | ★标识的指标负偏离≥1项，按无效响应处理 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格 | 医疗器械经营许可证 |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血管内超声波诊断仪 |  | 采购计划编号 | 2024-08YL-023 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用血管内超声诊断导管 |  | 300 | 条 | 152.1 |  |
| 2 | 冠脉超声成像导管 |  | 300 | 条 | 132.6 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。