## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3335 |  | 项目名称 | 除颤监护仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%,验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 专利证书 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3335 |  | 项目名称 | 除颤监护仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 45 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 具备手动除颤、呼吸监护、血氧饱和度、无创血压、起搏、自动体外除颤（AED）功能 |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 |  | 认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA） |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 屏幕尺寸 |  | ▲ | 主机支持彩色电容触摸屏≥9英寸 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 主机重量 |  | ▲ | 主机重量：≤7kg（标配，含电池） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 波形数量及操作 |  | ▲ | 除颤仪可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、并可自动亮度调节。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 除颤技术及能量范围 |  | ★ | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，能量范围：覆盖（1-360）J |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 除颤方式 |  |  | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量20档以上可调，可通过体外电极板进行能量选择，体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 锂电池 |  | ▲ | 内置锂电池：1块锂电池支持200J除颤≥300次，或≥6小时监护 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 |  | 体内除颤能量选择 |  | ▲ | 配备体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：包含1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50J。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 |  | 开机时间 |  | ▲ | 开机到可正常使用时间≤3s |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 |  | 能量充电时间 |  |  | 充电至200J≤5s |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 心电基数恢复时间 |  | ▲ | 除颤后心电基线恢复时间≤3.5s |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 13 |  | 心电波形速度 |  |  | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 心律失常种类 |  | ▲ | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 |  | ST/QT实时分析 |  |  | 支持ST/QT实时分析 |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 阻抗呼吸率范围 |  |  | 阻抗呼吸率范围：覆盖（0-200）rpm |  |  | 否 |  |
| 17 |  | AED功能 |  |  | AED功能适用人群≥18岁 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 脉率范围 |  |  | 脉率范围：覆盖（20-300）bpm |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 无创血压 |  |  | 收缩压测量范围：覆盖(25-290)mmHg 舒张压测量范围：覆盖(10-250)mmHg |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 语音功能 |  |  | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，具备录音功能，录音时长≥6小时 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 起搏功能 |  | ▲ | 配备起搏功能：分为固定和按需两种模式 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 |  | 操作指引功能 |  |  | 提供图形化故障排除指引，支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 报警 |  |  | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 安全自检功能 |  |  | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检、支持定期自动大能量自检 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 其他功能 |  | ▲ | CPR辅助按压、呼吸末二氧化碳等 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 |  | 转运及试验标准 |  | ▲ | 裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 |  | 除颤国际专用安全标准 |  | ★ | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 28 |  | 防水防尘等级 |  | ▲ | 防尘防水级别≥IP55 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 29 |  | 联网功能 |  |  | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络 |  |  | 否 |  |
| 30 |  | 配置要求1 |  | ★ | 主机3台，配套附件3套、AED电极片10套，记录纸3套 软件3套 ：无创血压监测、血氧饱和度监测、起搏功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 31 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |