### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | ※备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，预期用于口腔修复、正畸及种植治疗的手术规划等，拥有无牙颌和金属扫描能力，能够实现龋齿探测功能，适应口腔的复杂环境。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA，FDA和CE认证。 | 否 | 证书复印件 |
| 3 | 颜色效果 | ▲ | 真彩扫描，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色信息 | 否 | 产品技术要求 |
| 4 | 连接方式 | ▲ | 扫描仪手柄可以采用无线方式连接电脑进行扫描。 | 否 | 产品技术要求 |
| 5 | 电池续航 |  | 扫描仪试用电池供电，单块电池可以连续扫描≥30分钟 | 否 |  |
| 6 | 扫描效果 |  | 取像景深≥10mm | 否 |  |
| 7 | 管理及应用 | ▲ | 软件具有患者病例管理功能，同时采用C/S结构，口腔数字印模可在扫描完成后，通过局域网自动共享至不同电脑进行后期设计，口腔数字印模仪可以不间断的连续进行下一次扫描，同时确保数据安全 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 防雾方式 |  | 扫描头主动加热 | 否 |  |
| 9 | 防交叉感染 | ▲ | 可远程操控 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 扫描能力 |  | 数字化印模仪可以扫描可摘活动义齿、无牙颌、多颗种植体等复杂案例，同时拥有≥40个品牌的原厂植体数据，用于种植手术规划。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 扫描仪重量 | ▲ | ≤300克。 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 扫描精度 | ▲ | ≤10μm。 | 是 | 企业承诺 |
| 13 | 附件软件功能 | ★ | 具备正畸模拟功能和微笑设计软件模块 | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 文件格式 |  | 开放式数据，可导出至少STL、PLY和3oxz三种格式 | 否 |  |
| 15 | 工作站要求 |  | CPU不低于Intel i7；RAM≥32G；SSD固态硬盘；ROM≥1T；显卡：RTX 3060及以上型号 | 否 |  |
| 16 | 配置需求（单台） | ★ | 牙科数字印模仪1套、配套电脑及软件（含正畸模拟功能和微笑设计功能）1套、≥3个扫描头，离线版软件与在线版软件具有同等功能，软件使用权限免费。 | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标需企业提供证明材料； |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 可消毒扫描头 |  | 10 | 个 | 1.5 |  |