## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3337 |  | 项目名称 | 急诊有创呼吸机 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 专利证书 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3337 |  | 项目名称 | 急诊有创呼吸机 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气功能，适用于成人、儿童。 |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 常规模式 |  | ★ | 容量控制通气模式，压力控制通气模式，同步间歇指令通气模式，持续气道正压模式，无创通气模式 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 高级模式 |  |  | 智能化通气模式(PAV+或ASV或Automode或AVM或AMV或MMV) |  |  | 否 |  |
| 5 | 潮气量 |  |  | (20－3000)ml，最大误差≤15% |  |  | 否 |  |
| 6 | 呼吸频率 |  |  | （4-80）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者） |  |  | 否 |  |
| 7 | 氧浓度 |  |  | （21－100)%，最大误差≤5% |  |  | 否 |  |
| 8 | 最大吸气流速 |  |  | ≥180L/min |  |  | 否 |  |
| 9 | 吸气压力 |  |  | （1-100）cmH2O |  |  | 否 |  |
| 10 | 高流量氧疗功能 |  |  | 具备，(10-50)L/min |  |  | 否 |  |
| 11 | 特殊功能 |  | ▲ | 可升级跨肺压监测功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 脱机辅助工具 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 容量模式流速波形 |  | ▲ | 可调方波、50%和100%递减波 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 呼气触发灵敏度 |  | ★ | 吸气峰流速的1%～70% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 肺力学监测 |  |  | 实时动态监测气道阻力和肺顺应性 |  |  | 否 |  |
| 16 | 实时波形及环形图监测功能 |  |  | 可显示压力－时间、流速－时间、容量-时间波形；可显示压力-容量环或流量-容量环 |  |  | 否 |  |
| 17 | 动态肺显示 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 18 | 显示屏 |  | ▲ | ≥17英寸彩色显示器 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 电池工作时间 |  |  | ≥30分钟，可用电池开机工作，关机情况下可对电池充电 |  |  | 否 |  |
| 20 | 吸气伺服 |  | ★ | 吸气伺服机构不接受涡轮机 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 报警及安全指标 |  |  | 设备具备潮气量、分钟通气量、漏气、气道压力、氧气浓度、窒息、管路脱落指标异常提示和安全报警声光指示 |  |  | 否 |  |
| 22 | 配置要求 |  | ★ | 1台有创呼吸机，包含有创呼吸机主机、专用台车、呼吸机管路支架、湿化器等各1套，呼吸管路（成人）各≥2套、模拟肺≥1套、湿化罐≥1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥总数的50%（2项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的20%（4项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |